## Sheet1
成都市级医院采购联盟2026年医疗设备集中市场调研第一批调研明细表（CDWYDY-2026001-1)
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 及基本配置 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 省级或以上总代 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内 最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 完整参数及配置清单 | 满足需求预算范围内 中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 完整参数及配置清单 | 满足需求预算范围内 高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-重要参数（体现设备档次的参数） （限5条） | 完整参数及配置清单 | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 备注
1 | 市级医院 | 全身综合彩超机 | 5 | 200 | 2600 | 1.配置探头均具有超声造影功能及定量分析软件（腔内容积含输卵管4D超声造影软件）； 2.黏弹性及剪切波弹性超声成像及定量分析软件； 3.显微造影功能； 4.配置AI诊断以及质控软件； 5.盆底自动测量软件（包括135度角参考线）； 6.配置需求（单套）：超声专用检查椅1把；动滚轴床1张，含自动纠偏功能，体位调节功能及升降功能；采集卡1张；UPS不间断电源1套；腹部探头、浅表探头、腔内探头穿刺架各一个；主机1台；腹部探头、二维腔内探头、心脏探头、线阵探头、线凸双功能腔内探头、超高频探头（＞30兆）、360度腔内探头各1个；整机保修不少于3年（含探头）；图像采集脚踏板2个。三层置物架（带轮）一个。 | 5年 | 验收后100%付款
|  |  | 5 |  |  | 1.声衰减功能； 2.黏弹性及剪切波弹性超声成像及定量分析软件； 3.显微造影功能； 3.配置AI诊断分析软件及教学软件； 4.盆底自动测量软件（包括135度角参考线）； 5.配置需求（单套）：超声专用检查椅1把；动滚轴床1张，含自动纠偏功能，体位调节功能及升降功能；采集卡1张；UPS不间断电源1套；腹部探头、浅表探头、腔内探头穿刺架各一个；主机1台；腹部探头、二维腔内探头、心脏探头、线阵探头各1个；整机保修不少于3年（含探头）；图像采集脚踏板2个。三层置物架（带轮）一个。 | 5年 | 验收后100%付款
|  |  | 3 |  |  | 1.配置探头均具有超声造影功能及定量分析软件（腔内容积含输卵管4D超声造影软件）；显微造影功能； 2.黏弹性及剪切波超声成像软件； 3.配置AI诊断分析软件及教学软件； 4.盆底自动测量软件（包括135度角参考线）； 5.配置需求（单套）：超声专用检查椅1把；动滚轴床1张，含自动纠偏功能，体位调节功能及升降功能；采集卡1张；UPS不间断电源1套；腹部探头、二维腔内探头、腔内容积探头、心脏探头、线阵探头、腹部容积探头、超高频探头（＞30兆）各1个；整机保修不少于3年（含探头）；图像采集脚踏板2个；三层置物架（带轮）一个。 | 5年 | 验收后100%付款
2 | 市级医院 | 全身综合彩超机 | 4 | 200 | 1200 | 1.配置探头均具有超声造影功能及定量分析软件（腔内容积含输卵管超声造影软件）； 2.最新版本的定量弹性超声成像软件； 3.配置AI诊断分析软件及教学软件； 4.盆底自动测量软件（包括135度角参考线）； 5.配置需求（单套）：超声专用检查椅1把；动滚轴床1张，含自动纠偏功能，体位调节功能及升降功能；采集卡1张；UPS不间断电源1套；腹部探头、二维腔内探头、腔内容积探头、心脏探头、线阵探头、线凸双功能腔内探头各1个；整机保修不少于3年（含探头）；图像采集脚踏板2个；三层置物架（带轮）一个。 | 5年 | 验收后100%付款
|  |  | 2 |  |  | 1.配置探头均具有超声造影功能及定量分析软件（腔内容积含输卵管超声造影软件）； 2.最新版本的定量弹性超声成像软件； 3.配置AI诊断分析软件及教学软件； 4.盆底自动测量软件（包括135度角参考线）； 5.配置需求（单套）：超声专用检查椅1把；动滚轴床1张，含自动纠偏功能，体位调节功能及升降功能；采集卡1张；UPS不间断电源1套；腹部探头、二维腔内探头、腔内容积探头、心脏探头、线阵探头、超高频线阵探头各1个；整机保修不少于3年（含探头）；图像采集脚踏板2个；三层置物架（带轮）一个。 | 5年 | 验收后100%付款
3 | 市级医院 | 中端心脏彩超机 | 4 | 250 | 1000 | 1.满足成人及小儿心脏超声、全身血管超声检查，配备心脏超声造影定量分析软件； 2.经食道心脏三维成像软件及造影定量分析软件； 3.具备二维/三维斑点追踪技术及自动分析软件； 4.具备耦合剂自动加热器； 5.配置要求（单套）（单套）：配备超声专用检查椅1把；自动滚轴床1张，含自动纠偏功能，体位调节功能及升降功能；采集卡1张；UPS不间断电源1套；腹部探头、浅表探头及穿刺架各一个；经食道成人心脏探头、经食道小儿心脏探头、经胸成人心脏探头、经胸小儿心脏探头、浅表探头(血管专用)、腹部凸阵探头各1个；经食道心脏探头专用消毒柜1个；整机保修不少于3年（含探头）。图像采集脚踏板2个；三层置物架（带轮）一个。 | 5年 | 验收后100%付款
4 | 市级医院 | 高端心脏彩超机 | 3 | 280 | 840 | 1.满足成人及小儿心脏超声、全身血管超声检查，配备心脏超声造影定量分析软件； 2. 3.经食道心脏三维成像软件及造影定量分析软件; 4.具备二维/三维斑点追踪技术及自动分析软件; 5.具备耦合剂自动加热器; 6.配置要求（单套）（单套）：主机1台；经食道成人心脏探头、经食道小儿心脏探头、经胸成人心脏探头、经胸小儿心脏探头、浅表探头(血管专用)、腹部凸阵探头各1把；配备超声专用检查椅1把；自动滚轴床1张，含自动纠偏功能，体位调节功能及升降功能；采集卡1张；UPS不间断电源1套；腹部探头、浅表探头及穿刺架各一个；经食道心脏探头专用消毒柜1个；整机保修不少于3年（含探头）。图像采集脚踏板2个；三层置物架（带轮）一个。 | 5年 | 验收后100%付款
5 | 市级医院 | 全身高端综合彩超机（融合导航） | 1 | 320 | 320 | 1.用于全身各系统疾病的常规超声诊断，腹部及浅表器官、腔内超声、超声造影诊断，剪切波弹性成像，多模态融合导航，超声引导下的各种脏器病变的穿刺活检、脓肿(胆道等)穿刺抽液置管引流、囊肿硬化治疗、假性动脉瘤凝血酶注射、肿瘤消融等； 2.配置探头均具有超声造影功能及定量分析软件; 3.配置最新版本的剪切波弹性超声成像软件; 4.配置要求（单套）：主机；腹部探头、腹部容积探头、二维腔内探头、腔内容积探头、心脏探头、浅表探头各1把；内置式容积导航功能及AI分析软件；腹部探头、浅表探头、腔内探头穿刺架各一个；阅片灯（双联）1个;超声专用检查椅1把；自动滚轴床1张，含自动纠偏功能，体位调节功能及升降功能；采集卡1张；UPS不间断电源1套；整机保修不少于3年（含探头）。图像采集脚踏板2个；三层置物架（带轮）一个；阅片灯2个。 | 5年 | 验收后100%付款
6 | 市级医院 | 全身高端综合彩超机 | 1 | 320 | 320 | 1.用于全身多脏器超声检查，开展全身多脏器，如腹部、泌尿、妇产科、儿科、甲状腺、乳腺、心脏、血管等超声检查。 2.配置探头均具有超声造影功能及定量分析软件(腔内容积含输卵管超声造影软件);具备高帧率造影技术及离线分析软件。 3.具备最新版本的黏弹性超声成像软件，包括凸阵、线阵、腔内双平面探头的黏弹性功能及定量分析; 4.配置要求（单套）：主机，腹部探头、二维腔内探头、腔内容积探头、心脏探头、线阵探头、线凸双功能腔内探头、360度腔内探头、超高频线阵探头各1把;配置AI分析软件;配置盆底自动测量及分析软件；腹部探头、浅表探头、腔内探头穿刺架各一个；超声专用检查椅1把；自动滚轴床1张，含自动纠偏功能，体位调节功能及升降功能；采集卡1张；UPS不间断电源1套；整机保修不少于3年（含探头）。图像采集脚踏板2个；三层置物架（带轮）一个。 | 5年 | 验收后100%付款
7 | 市级医院 | 全身高端综合彩超机（四维造影） | 1 | 320 | 320 | 1.用于全身各系统疾病的常规超声诊断及造影检查。 2.配置探头均具有超声造影功能及定量分析软件(腔内容积含输卵管超声造影软件，包括时间编码造影成像、混合成像模式等最新版本的造影分析软件)。 3.配置最新版本的剪切波弹性超声成像及定量分析软件。 4.配置AI分析软件；自动定量分析子宫内膜蠕动波。 5.配置要求（单套）：主机1台；腹部探头、二维腔内探头、腔内容积探头、心脏探头、线阵容积探头各1把；腹部探头、浅表探头、腔内探头穿刺架各一个；超声专用检查椅1把；自动滚轴床1张，含自动纠偏功能，体位调节功能及升降功能；采集卡1张；UPS不间断电源1套；整机保修不少于3年（含探头）。图像采集脚踏板2个；三层置物架（带轮）一个。 | 5年 | 验收后100%付款
8 | 市级医院 | 便携式超声 | 5 | 115 | 575 | 1.用于全身多脏器床旁超声检查，开展全身多脏器，如腹部、泌尿、妇产科、儿科、甲状腺、乳腺、心脏、血管等超声检查; 2.支持院内网络图像无线传输; 3.具备穿刺针增强功能; 4.具备解剖M型功能; 5.主机内置HDMI、S-VIDEO等接口; 6.高分辨率血流成像，支持线阵、凸阵； 7.配置要求（单套）：主机1台；配置腹部探头、腔内凸阵探头、心脏探头、线阵探头、小儿颅腔探头各一把，现有版本支持经食道心脏探头；配备可移动台车1台；探头拓展槽1个；超声专用检查椅1把；自动滚轴床1张，含自动纠偏功能，体位调节功能及升降功能；采集卡1张；UPS不间断电源1套；腹部探头、浅表探头、腔内探头穿刺架各一个；整机保修不少于3年（含探头）。图像采集脚踏板2个；三层置物架（带轮）一个。 | 5年 | 验收后100%付款
9 | 市级医院 | 四维妇产彩超机 | 1 | 300 | 300 | 1.主要用于孕产妇全身多脏器超声检查，如腹部、泌尿、妇科、产科、及新生儿检查，也包括孕妇甲状腺、乳腺、心脏、血管等超声检查。 2.配置探头均具有超声造影功能及定量分析软件(腔内容积含输卵管4D超声造影软件); 3.具备最新版本的弹性定量超声成像软件，腹部、浅表、腔内探头均配置; 4.配置胎儿生物学指标AI自动测量及分析软件，配置盆底自动测量软件、卵泡自动测量、卵巢及子宫内膜自动分析功能等;具备高分辨率胎儿心脏血流成像功能; 5.高帧率四维容积成像(每秒图像不小于10幅);三维及四维血流立体成像及内置后处理软件。 6.配置要求（单套）：主机1台；配置腹部探头、腹部容积探头、二维腔内探头、腔内容积探头、心脏探头、线阵探头、新生儿颅脑探头各一把；超声专用检查椅1把；自动滚轴床1张，含自动纠偏功能，体位调节功能及升降功能；采集卡1张；UPS不间断电源1套；腹部探头、浅表探头、腔内探头穿刺架各一个；整机保修不少于3年（含探头）。图像采集脚踏板2个；三层置物架（带轮）一个。 | 5年 | 验收后100%付款
10 | 市级医院 | 彩色超声检查仪 | 8 | 150 | 1200 | 1.最新版本的定量剪切波弹性超声成像软件（上述软件支持线阵探头、凸阵探头及腔内线凸双功能探头）； 2.配置探头均具有超声造影功能及定量分析软件； 2.配置最新版本AI诊断分析软件及教学软件； 3.自动滚轴床：含自动纠偏功能，体位调节功能及升降功能。 4.配置要求（单套）：主机1台；配备超声专用检查椅1把；配置自动滚轴床1套；.配置采集卡；采集脚踏板；配置UPS不间断电源；配置腹部探头、二维腔内探头、心脏探头、线阵探头、腔内线凸两用探头各1个；整机保修不少于3年。图像采集脚踏板2个；三层置物架（带轮）一个。 | 5年 | 验收后100%付款
11 | 市级医院 | 便携式彩色超声诊断仪1 | 3 | 80 | 240 | 1.主机具备专业的操作系统，系统稳定，不中病毒，不死机。 2.具备LCD彩色液晶显示屏≥12英寸，开机到进入检查状态时间≤25秒,功能转换时间≤5秒。 3.内制式轨迹触摸板，防止污渍、液体进入，避免损坏主板。 4.探头连接方式:触点式(非针孔式)插头连接，可热插拔，支持扩展一拖三接口。 5.配置要求（单套）:主机1台;医用工作站1套;心脏、高频、低频探头各一把;台车1台。 | 5年 | 验收后100%付款
12 | 市级医院 | 便携式彩色超声诊断仪2 | 2 | 110 | 220 | 1.主机具备专业的操作系统，系统稳定，不中病毒，不死机。 2.具备LCD彩色液晶显示屏≥12英寸，开机到进入检查状态时间≤25秒,功能转换时间≤5秒。 3.内制式轨迹触摸板，防止污渍、液体进入，避免损坏主板。 4.探头连接方式:触点式(非针孔式)插头连接，可热插拔，支持扩展一拖三接口。 5.配置要求（单套）:主机1台;医用工作站1套;心脏、高频、低频、食道探头各一把;台车1台。 | 5年 | 验收后100%付款
13 | 市级医院 | 床旁便携式彩超 | 2 | 80 | 160 | 1.用于进行床旁超声扫查，满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、重症、急诊、麻醉等全身应用； 2.笔记本式便携主机，中文操作系统，液晶彩色显示屏≥15英寸； 3.主机探头接口1个，可扩展到3个； 4.主机自带英文全键盘，支持多语言输入，支持用户自定义按键数量≥4个； 5.具备组织多普勒成像模式不少于4种，定量分析工具支持TDI速度、应变、应变率分析； 6.具有腹部、妇科、心脏、产科、泌尿、小器官、儿科、血管软件包，急重症测量、神经测量工具，常规测量支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率； 7.支持扩展高端功能：造影，组织斑点追踪，弹性成像等； 8.配置要求（单套）：主机 1台、凸阵探头 1把、相控阵探头 1把、线阵探头 1把、可升降台车 1台、探头拓展器（至少可接三个探头） 1个 | 5年 | 验收后100%付款
14 | 市级医院 | 床旁超声机 | 2 | 110 | 220 | 主要用于腹部、心脏、妇产科、浅表器官、腹部实时四维等部位的彩色超声显像和科研。彩色多普勒超声诊断仪包括: 1.全数字化超宽频带波束形成器； 2.超宽频带探头，频率范围1-12MHZ； 3.数字化高分辨率二维灰阶成像单元； 4.彩色多普勒超声波诊断部件； 5.具备方向性能量图； 6.M模式，彩色M型，解剖M型、脉冲波及连续波模式,并具备高PRF 脉冲波、实时动态频谱多普勒显示及多参数分析等系统。并智能图像优化技术:根据人体不同的声学特性及医生的诊断需求进行快速的图像优化条件设置的选择。智能图像一键优化技术(作用于2D及Doppler)，单键操作，可自动调节增益，动态范围，Doppler基线，标尺等参数。 7.测量和分析:(B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)。一般测量(距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等)。心血管系统测量与分析(具备多种测量公式及心功能分析方法等)。外周血管测量与分析。 8.探头接口:探头规格:超宽频带探头，高频探头中心频 率≥7.5MHZ:凸阵探头(1个)、相控阵探头(1个)、线阵探头(1个)、腹部四维探头(1个)。穿刺导向装置，标准套探头具有穿刺装置。腹部凸阵探头频率2.0-5.0MHZ，线阵探头频率5.0-12.0MHZ，相控阵探头频率2.0-4.0MHZ，腹部四维探头频率3.0-7.0MZ相控阵探头最大扫查深度30cm。 配置康复治疗仪2台；医用升温仪2台 | 5年 | 验收后100%付款
15 | 市级医院 | 全数字便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 19 | 19 | 1.用于肿瘤科（光华园区）开展超声引导下的PICC/cvc等多途径置管，病房、门诊患者的PICC置管平台可共用。主要用于评估、穿刺血管条件，血管深度及内径大小，开展超声引导下的塞丁格PICC置管及其他多途径静脉通路建立。 2.具有彩色多普勒，频谱多普勒，可常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量），自动测量血管面积、血管直径、前壁深度，方便临床评估导管直径和穿刺深度，支持智能推荐导管功能，简单易用，直观图像化显示推荐的导管。便携式携带方便，可用于床旁穿刺引导，同时配置有设备推车或者支架，方便使用。 3.医用显示器： ≥13英寸高清晰度医用显示器。 4.适用范围：可用于浅表器官、外周血管检查和诊断。 5.主机探头接口≥1个，具有穿刺增强显示功能，线阵探头频率能包括4-12MHz，有导针器固定装置。 6.配置要求：主机1台、线阵探头2个（有导针器固定装置）、台车1套、收纳箱1个。 | 5年 | 验收后100%付款
16 | 市级医院 | 便携式超声机 | 1 | 40 | 40 | 用于血管手术中超声引导下穿刺、血管内药物注射、球囊扩张成形术引导等操作。具有便携、图像清晰、彩色显像、穿刺引导等功能。 1、系统通用功能：包括凸阵和线阵探头，凸阵探头频率范围2-5MHZ，线阵探头频率范围4-12MHZ，凸阵探头有效振子数≥128振子；探头可配穿刺导向装置。 2、二维灰阶显像：扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒；扫描线：每帧线密度≥512超声线；发射声束聚焦：连续聚焦；接收方式：多倍信号并行处理；增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节。 3、频谱多普勒：脉冲波多普勒：PWD，显示方式：B/PWD、B/CF+PWD，频谱自动跟踪与测量。 彩色多普勒：具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)，彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥15帧/秒。显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）。 | 5年 | 验收后100%付款
17 | 市级医院 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1 | 48 | 48 | 1.满足腹部、妇科、产科、心脏、乳腺、将这些、血管等检查需要和术中超声引导需求。用于辅助现阶段科室开展的超声聚焦治疗术中进行定位及子宫附件疾病诊断和卵泡监测、围生期监测，能及时、方便、快捷地给临床提供鉴别诊断依据。 1、15-20英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥170°，操作面板具备物理按键与触摸按键。 2、整机重量≤4kg（含电池） 3、≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除，支持手写及带橡胶手套操作 4、具备≥250固态硬盘 5、国标220V电源线，采用磁性电源插头，避免意外损坏 6、具备妇科/产科专用测量软件包 7、标配两把探头，腹部，频率为1.3-6MHZ，三按键线阵探头，频率为3-12MHZ，相控阵探头，频率范围：1.5-4.5MHz 8、穿刺针显影增强技术，提供最佳角度提示信息，实时自动及半自动追踪角度，支持凸阵探头、线阵探头并支持双幅对比显示 9、可自定义物理按键≥3个 10、低平的物理按键，完全密封边缘，以最大限度地控制感染 11、组织谐波成像模式 12、组织特异性成像 13、多角度空间复合成像技术，支持≥2条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头 14、斑点噪声抑制成像 15、回波增强技术，提高心脏图像质量 16、增强局部分辨率 17、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 18、高分辨率血流成像 19、双实时同屏对比显示 配置要求：主机、台车、探头3个 | 5年 | 验收后100%付款
18 | 市级医院 | 术中超声系统 | 1 | 200 | 200 | 1. ≥21英寸OLED高分辨率监视器，高对比度，监视器自由臂可任意角度移动。≥10.1英寸彩色液晶触摸屏 2. 具备联合弹性成像功能，可实时显示弹性成像及剪切波成像，具备造影谐波成像功能，具备影像融合功能。 3. 探头接口4个，并激活可互换通用。 4. 具备腹腔镜探头，机器人术中探头，腹部探头，浅表探头。 | 5年 | 验收后100%付款
19 | 市级医院 | 超声诊断仪 | 1 | 75 | 75 | 1.用于生殖医学相关检查,如卵泡监测、取卵术、移植术、减胎术等检查和治疗的相关超声项目。高分辨率液晶显示器≥20英寸，支持内置电池，可在不接电源的情况下可进行正常的超声检查。扫查时间≥30分钟 1、具备穿刺针增强显示功能,及穿刺引导线功能。 2、具备专业卵泡评估报告，可自动计算卵泡平均值和体积. 3、增强的多谱勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，有别于常规的彩色多谱勒和方向性能量图功能，运用于子宫内膜容受性相关的内膜及内膜下细小的血流监测、评估. 4、不同探头可进行实时同屏对比成像，实时检查时可在同一屏幕上并列显示腹部探头及腔内探头两种以上探头的图像。 5、高分辨率医用液晶显示器≥21英寸，液晶触摸屏≥10英寸。 6、无针式探头接口≥4个，大小一致，且互通互用 7、适用范围:为吸引体液和细胞(主要为卵母细胞)提供负压源。 8、取卵器堵塞时，激活负压直升键可获得-500mmHg临时负压、解除堵塞。 9、设备表面硅胶密封圈封闭设计，防止消毒液等浸入设备内部产生危险验。 10、脚踏开关控制灵敏，双手可实现其他操作。 11、提供一次性使用负压连接管。无菌、2500mm长度能够满足临床应用要求，连接管一端配有滤器，防止液体吸入设备。 12、配置要求：单晶体凸阵探头1个，频率范围1-6 MHz；单晶体腔内探头1个，频率范围3-11MHz，非扩展模式下扫查角度≥180度；取卵专用负压吸引器1台；工作站1台；工作人员检查椅1把；支持曲柄腔内探头，支持生殖取卵场景特殊需求，其中探头手柄与探头前端形成的弯曲锐角角度可达30°，探头频率带宽3.0-11.0 MHz，视野最大角度不小于200°。与曲柄探头匹配卡槽式穿刺架10个；检查床1张，可电动调整，配有高度和距离可调的脚腿架，可拆卸，背板可折转，床面可升降及前后倾。质保3年（含探头，探头只换不修）。 | 5年 | 验收后100%付款
20 | 市级医院 | 床旁便携式彩超 | 1 | 80 | 80 | 1、神内科超声检查：检查神经、颈动脉、经脉血管、腹部血管、下肢血管、外周血管的形态结构和血流动力学状态。 2、用于辅助治疗：血管功能及血管斑块的早期检测与功能评估、血管性病变、腹主动脉瘤、颈动脉狭窄（脑中风）、糖尿病下肢动脉病变、下肢深静脉血栓形成的介入治疗、血管瘤的综合治疗、可进行穿刺定位、术后评估。 3、彩色多普勒超声诊断仪 1台 4、电子凸阵探头：超声频率1.0-5.0MHz 1把 5、电子高频线阵探头：超声频率4.0-16.0MHz 1把 6、可升降专用台车： 1台 | 5年 | 验收后100%付款