## 2026-1材料清单
项目编码 | 材料名称 | 功能需求用于病种或项目 | 规格参数 | 配套设备
202603010001 | 7号/17号/3号/P16基因探针试剂(荧光原位杂交法) | 用于膀胱癌早期诊断及术后复发监测 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010002 | CD4 FITC/CD45RA PC5.5/CD62L PC7/MitoDye/ CD8 AC7 检测试剂盒（流式细胞仪法） | 1.用途：用于体外定量检测人全血中 T 淋巴细胞及其亚群的线粒体含量（荧光强度）和膜电位（高低膜电位群占比） | 1.精密度：线粒体功能指标阳性百分比大于等于30%时，CV值不大于8%；阳性百分比小于30%时，CV值不大于15%。 2.稀释线性：在线性范围（5.1×10^3个细胞/μL～25.6×10^3个）内选择 5 个不同浓度,当阳性细胞百分比小于 30%，检测结果中位数位于所有稀释度测试值中位绝对值的 3%范围内；或当阳性细胞百分比大于等于 30%，检测结果中位数位于所有稀释度测试值中位数相对值的10%范围内。 3.配套软件：人淋巴细胞线粒体功能评估数据分析软件，软件分析系统需包含检测结果自动输出，免疫功能诊断结果自动输出，具备二类医疗器械注册证。 4.96人份/盒 | 流式细胞仪 ，FACSCanto II
202603010003 | CD系列（CD3/4/8）细胞检测玻片 | 采用免疫组织化学检测原理，通过抗原抗体特异性反应，将CD3、CD4、CD8阳性细胞捕获并固定于玻片上，并用光学显微镜技术观察细胞形态并检测相应的细胞数目。用于开展免疫细胞形态及定量测定，适用匹配数码生物显微镜（非荧光），自动扫描、识别并分析结果，可观察细胞形态，报告细胞绝对数量。以细胞形态学为基础，分析免疫细胞功能状态（活化状态、活化比例）及免疫细胞定量信息（绝对数量）。 | 1、使用标本：人体细胞标本（体腔积液、肺泡灌洗液、血液）。 5、组成成分：鼠抗人CD3、CD4、CD8单克隆抗体、多聚赖氨酸、载玻片，不含荧光素。 6、★规格型号：同时满足可拆分，也可灵活组合单项、两项、三项等不同细胞的检测需求。单项检测：一张载玻片上仅完成单项CD4细胞检测；两项检测：一张载玻片上同时完成两项CD4、CD8细胞检测；三项检测：一张载玻片同时完成三项CD3、CD4、CD8细胞检测。 7、★注册类别：试剂具备二类注册证，为即用型抗体试剂。 8、稳定性：2℃~30℃包装密闭储存，有效期12个月。 9、灵敏度：最低检测限至少为4个细胞/微升。 10、准确度：与流式细胞仪检测结果相对偏差不高于25%，相关性不低于0.9。由有资质的医疗器械检验机构出具检验报告。 11、精密度：批内变异系数不高于20%；批间相对偏差不高于20%。 12、报告时间：90分钟出报告。 13、检测结果：在镜下或自动扫描设备下可观察细胞形态，可直接定量报告细胞数量。制片完成后切片可长期保存，无需二次处理即可重复观察或扫描计数，方便复查结果。14、抗干扰能力：待测样本可温室保存，样本中含有正常给药浓度的药物以及微生物时，不会对检测有明显影响。 15、样本量：微量样本即可实验（如20微升手指末梢血或静脉血）。 | /
202603010004 | D13S25(13q14)基因缺失探针试剂(荧光原位杂交法) | 用于多发性骨髓瘤及染色体数目。 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010005 | DDIT3(12q13)基因扩增探针试剂(荧光原位杂交法) | 用于成纤维细胞、肌成纤维细胞性肿瘤和瘤样病变 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010006 | ETV6/NTRK3融合基因t(12;15)探针试剂(荧光原位杂交法) | 乳腺相似分泌性癌有特征性的ETV6-NTRK3融合基因检测。 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010007 | FGFR1/PDGFRA/PDGFRB基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 用于就检测骨髓增生异常综合征 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010008 | HER2基因检测试剂盒（荧光原位杂交法） | 用于乳腺癌，胃癌等多种恶性肿瘤HER2基因检测。 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.探针制备技术：FISH探针靶序列设计依据国际标准，HER2 DNA探针长度为200kb，检测结果准确性高。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010009 | IRF4(6p25)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 用于大B细胞淋巴瘤IRF4基因检测。 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010010 | JAZF1(7p15)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 宫内膜间质细胞瘤JAZF1（7p15）基因断裂检测。 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010011 | MALT1/IGH融合基因t(14;18)探针试剂(荧光原位杂交法) | 用于淋巴瘤检测。 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010012 | MAML2(11q21)基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 用于检测涎腺肿瘤 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010013 | MLH1抗体试剂 | 在常规染色（如:HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。MLH1共同用于Lynch syndrome的筛查，分子分型，肿瘤预后和化疗，肿瘤的免疫治疗 | 即用型抗体，12ml/盒，可做40-60测试。 | Dako全自动免疫组化染色仪 设备型号：AutoStainer Link48
202603010014 | MSH2抗体试剂 | 在常规染色（如:HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。MSH2,MSH6,PMS2共同用于Lynch syndrome的筛查，分子分型，肿瘤预后和化疗，肿瘤的免疫治疗 | 即用型抗体，12ml/盒，可做40-60测试。 | Dako全自动免疫组化染色仪 设备型号：AutoStainer Link48
202603010015 | MSH6抗体试剂 | 在常规染色（如:HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。MSH2,MSH6,PMS2共同用于Lynch syndrome的筛查，分子分型，肿瘤预后和化疗，肿瘤的免疫治疗 | 即用型抗体，12ml/盒，可做40-60测试。 | Dako全自动免疫组化染色仪 设备型号：AutoStainer Link48
202603010016 | MYC（8q24）BCL6（3q27）BCL2（18q21）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 用于检测淋巴瘤及急性淋巴细胞白血病中MYC，BCL2，BCL6基因。 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010017 | NTRK1/NTRK2/NTRK3基因断裂探针试剂(荧光原位杂交法) | 用于直肠癌一线药物拉罗替尼用药指导。 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010018 | p53/D13S319基因缺失探针试剂（荧光原位杂交法） | 用于多发性骨髓瘤检测 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010019 | PC抗体试剂(免疫组织化学法) | 尿液足细胞脱落病理检测 | 1、检测方法为免疫组织化学法， 2、适用标本为尿液标本， 3、试剂抗体为兔抗人PC单， 4、适用于全自动免疫组化染色机，也可做手工操作； 5、样本处理方法为液基薄层细胞制片技术。 6、100人份/盒。 | 手工操作
202603010020 | PD-1(CD279)检测试剂(流式细胞法） | 通过分析T精细亚群的线粒体功能与PD-1表达水平，精准量化 T 细胞代谢状态与免疫活性，为免疫功能评估与疾病精准诊疗提供核心功能依据。 | 1.检测方法：流式细胞法 2.稀释线性:检测不同浓度的细胞样本，在线性范围内(0.5×103～40×103个/uL)，PD-1+细胞百分比满足：当阳性细胞百分比小于30%，检测结果中位数位于所有稀释度测试值中位数绝对值的3%范围内；或当阳性细胞百分比大于等于30%，检测结果中位数位于所有稀释度测试值中位数相对值的10%范围内。 3.批内精密度：试剂对同一样本重复检测(n=10)，PD-1+细胞百分比的检测结果符合：阳性百分比大于等于30%时，CV值不大于8%；或阳性百分比小于30%时，CV值不大于15%； 4.试剂盒具备医疗器械注册证或备案证 5.96人份/盒 | 流式细胞仪 ，FACSCanto II
202603010021 | PD-L1抗体试剂（免疫组织化学法） | 用于体外定性检测经10%中性缓冲福尔马林固定石蜡包埋（FFPE）非小细胞肺癌（NSCLC）组织切片中PD-L1蛋白的表达情况，辅助鉴别可使用KEYTRUDA(帕博利珠单抗)治疗的NSCLC患者，用作KEYTRUDA的伴随诊断；辅助鉴别可使用舒格利单抗联合化疗治疗的 GA/GEA患者，用作舒格利单抗联合化疗的伴随诊断， | 6ml/瓶（相当于40人份）。 | W21112730，免疫组化染色机，BOND-III
202603010022 | PLAG1基因断裂探针试剂（荧光原位杂交） | 用于检测纤维组织细胞肿瘤及瘤样病变、宫内膜间质细胞瘤、涎腺肿瘤，辅助诊断脂肪母细胞瘤。 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010023 | PMS2抗体试剂 | 在常规染色（如:HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。MSH2,MSH6,PMS2共同用于Lynch syndrome的筛查，分子分型，肿瘤预后和化疗，肿瘤的免疫治疗 | 即用型抗体，12ml/盒，可做40-60测试。 | Dako全自动免疫组化染色仪 设备型号：AutoStainer Link48
202603010024 | TERC基因扩增探针试剂(荧光原位杂交法) | 用于宫颈癌，辅助病理分级及指导治疗。 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010025 | TFEB（6p21）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 用于肾脏肿瘤检测 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010026 | USP6（17p13）基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 用于检测成纤维细胞、肌成纤维细胞性肿瘤和瘤样病变；软组织骨性、软骨性肿瘤和瘤样病变 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010027 | YWHAE(17P13)基因断裂探针试剂（荧光原位杂交法） | 用于检测宫内膜间质细胞瘤、未确定分化的肿瘤和瘤样病变 | 1.即用型试剂：试剂包含FISH检测探针，DAPI核染剂，复染剂，可直接使用。 2.信号亮度：易识别且信号大、亮，红绿双色亮度均匀； 3.信号大小：大小均一； 4.杂交时间：可快速2小时杂交，亦可过夜长时间杂交，2-72 小时均可； 5.样本保存时间：检测后切片在室温避光环境下可达 15 天以上，-20℃条件下保存半年以上。 | 荧光生物显微镜，奥林巴斯BX63
202603010028 | 苯胺蓝染色液 | 主要功能是在规模（健康）人群中筛查出恶性肿瘤高危人群，可有效补充现有筛查技术的不足，以组织渗液为生物介质做液体活检，检测脱落肿瘤细胞和TCPH a/b/c/l/m。 | 1、苯胺蓝染色液由染色液A、染色液B、样本保存液组成。 2、染色液A的PH值为5.0±0.5；染色液B的PH值为5.7±0.5；样本保存液的PH值范围应在5.0~7.5之间。 3、4液，不变色；3液，淡蓝色；2液，蓝色；1液，深蓝色。 4、pH值的批间差应符合:ΔpH≤1.0。 5.96人份/盒 | 手工
202603010029 | 测序反应通用试剂盒 | 用于子宫内膜癌患者进行分子分型，尤其是高级别肿瘤 | 1. 采用荧光PCR-毛细管电泳法，成分：DNA聚合酶，UDG酶，dNTPs,MG²＋，水等； 2. 至少检测FFPE组织样本的POLE核酸外切酶区域 9~14外显子区域上的11个热点突变； 3. 一管扩增，操作简单； 4. 有UDG酶防污染体系； 5. 结果直观易判，专业数据库解读； 6. 灵敏度高，最低可检测1%的突变丰度； 7.效期≥12个月，24人份/盒。 | 全自动基因测序系统，illumina MiSeqDx
202603010030 | 核酸提取或纯化试剂 | 用于宫颈脱落细胞样本中核酸的提取、富集、纯化，其处理后的产物用于HPV DNA37分型检测项目，是开展HPV DNA 37分型检测项目必要的前处理试剂，可提升样本检测的精密度和批间稳定性。 | 48人份/盒 | 凯普，高通量HPV分型检测仪，凯普HBHM-9000A
202603010031 | 六项细胞因子检测试剂盒（流式荧光发光法） | 用于检测血液样本中IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、TNF-α、IFN-γ中6种细胞因子的表达，为临床医师提供诊断的辅助信息。 | 1.质控品、校准品包含在试剂盒内，无需额外购买 2.单个样本出结果时间≤50min 3.线性范围：各检测项目检测下限≤1.5pg/ml，各检测上限≥5000pg/ml，48人份/盒。 | 流式细胞仪 ，FACSCanto II
202603010032 | 梅毒螺旋体、单纯疱疹病毒I型/II型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 用于体外定性检测生殖器溃疡病变部位刮片或组织渗液样本中的梅毒螺旋体（Treponema pallidum）、单纯疱疹病毒I型（HSV-1）和II型（HSV-2）核酸。 | 核酸释放剂，TP/HSV1/HSV2扩增反应液，TP/HSV1/HSV2酶混合液，TP/HSV1/HSV2阳性对照，阴性对照，48人份/盒。 | 雅睿实时荧光定量PCR仪，雅睿MA-6000，W21114568
202603010033 | 念珠菌、阴道加德纳菌和阴道毛滴虫核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 用于体外定性检测人阴道拭子样本中的念珠菌、阴道加德纳菌和阴道毛滴虫的DNA核酸 | 1、质量控制：试剂盒配套阳性质控品、阴性质控品等，以确保检测结果准确可靠。 2、方法学： 实时荧光PCR法 3、提取方法：磁珠法。 4、扩增试剂为单人份预分装形式，包括PCR反应管：1包；阳性质控品：1管；阴性质控品：1管。 无需PCR试剂配置过程。 5、试剂获得国家药品监督管理局（NMPA）注册证。 6、储存条件及有效期：试剂盒于2~25℃保存，有效期12个月。 | 雅睿实时荧光定量PCR仪，雅睿MA-6000，W21114568
202603010034 | 人类10基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法) | 用于定性检测非小细胞肺癌（NSCLC）、结直肠癌（CRC）患者经中性福尔马林固定的石蜡包埋（FFPE）的组织样本中EGFR/ALK/ROS1/RET/KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF/HER2/MET基因变异。针对NSCLC,EGFR基因中：19号外显子缺失（19del）、L858R点突变用于吉非替尼的伴随诊断检测，T790M点突变用于甲磺酸奥西替尼片的伴随诊断检测；ALK基因重排（融合）和ROS1基因重排（融合）用于克唑替尼胶囊的伴随诊断检测；针对CRC，KRAS基因野生型用于西妥昔单抗注射液的伴随诊断检测，EGFR 20号外显子插入突变（EGFR 20ins），用于埃万妥单抗注射液的伴随诊断。 | 包含LC-末端修复缓冲液、LC-末端修复酶、LC-连接缓冲液、LC-连接增强子、LC-接头、LC-扩增反应缓冲液、LC10-阳性对照品、LC-阴性对照品，24人份/盒。 | 全自动基因测序系统，illumina MiSeqDx
202603010035 | 人类BRCA1基因和BRCA2基因突变检测试剂盒（可逆末端终止测序法） | 用于体外定性检测上皮卵巢癌患者样本DNA中BRCA1基因和BRCA2基因全编码区（包括BRCA1基因（NM_007294.3）外显子2、3、5~24，BRCA2基因（NM000059.3）外显子2~27）及外显子-内含子连接区、UTR区（非翻译区）和启动子区的点突变和插入缺失突变。基于同步参与帕米帕利胶囊药物临床试验研究数据，用于卵巢癌患者进行帕米帕利胶囊治疗的伴随诊断。 | BRCA1/2 PCR1反应条、BRCA1/2 DNA聚合酶、BRCA1/2 PCR2反应管、BRCA1/2阳性对照，24人份/盒。 | 全自动基因测序系统，illumina MiSeqDx
202603010036 | 十二项细胞因子测定试剂盒（流式荧光发光法） | 用于检测血液样本中IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、 IL-17、TNF-α、IFN-γ、IFN-α中12种细胞因子的表达，为临床医师提供诊断的辅助信息。 | 1.质控品、校准品包含在试剂盒内，无需额外购买 2.单个样本出结果时间≤50min 3.线性范围：各检测项目检测下限≤1.5pg/ml，各检测上限≥5000pg/ml，48人份/盒。 | 流式细胞仪 ，FACSCanto II
202603010037 | 血小板活化功能检测试剂盒（流式细胞法） | 用于体外定量检测人全血中血小板活化指标（CD62p+，PAC-1+）的表达和血小板-单核细胞聚集体（CD14+CD41+CD61+）的表达。临床上用于血小板活化功能的评估，以及监测血栓性疾病患者的血小板活化状态。 | 1.50人份/盒 2.批间精密度：三批试剂对同一样本进行检测，得到 CD14+CD41+CD61+的百分比。 CD41+CD61+CD62p+、CD41+CD61+PAC-1+和 CD14+CD41+CD61+的百分比检测结果应符合：CV值应不大于8%。 3.稀释线性：检测不同浓度的血小板样本，在线性范围内(5×104～65×104个/μL)，得到 CD41+CD61+CD62p+、CD41+CD61+PAC-1+的百分比；检测不同浓度的白细胞样本，在线性范围内(2.5×103～33×103个/μL)，得到CD14+CD41+CD61+百分比； CD41+CD61+CD62p+、CD41+CD61+PAC-1+、CD14+CD41+CD61+百分比均应满足：检测结果中位数应位于所有稀释度测试值中位数相对值的10%范围内。 4.具备医疗器械注册证 5.试剂包含但不限于CD42a（FITC）、CD62p （PE）.CD41（PE-Cyanine7)、CD61( PE-Cyanine7)、CD14(PerCP-Cy5.5)、PAC-1(AlexaFluor647)、CD42b（APC-Cyanine7）检测抗体. | 流式细胞仪 ，FACSCanto II
202603010038 | 一次性宫颈细胞采集器 | 用于女性宫颈脱落细胞的采集和保存，其采集后的样本用于HPV DNA37分型检测项目，是开展HPV DNA 37分型检测项目必要的样本采集及保存耗材，现申请试剂用于项目的正常开展。 | 30人份/包 | 凯普，高通量HPV分型检测仪，凯普HBHM-9000A
202603010039 | 一次性使用样本收集器 | 为食管细胞收集器，一次性采样胶囊未吞服前，外形和普通胶囊类似，需伴水吞咽下带有提线的胶囊，提线留于体外。吞咽到位后再慢慢饮用温水200ml，等待2分钟，待胶囊壳溶解后，柔软的细胞收集器膨大展开，这时再轻轻拉出收集器。在拉取过程中，收集器刮取食管内壁，完成脱落细胞采集。最后将收集器放入含保存液的收集瓶中送至病理科进行诊断并获取精准诊断报告，实现食管、贲门、口咽部3个部位肿瘤的精准早筛。 | 1、由一次性采样胶囊、采样拭子和含保存液的收集瓶组成；采样拭子由拭子头和提线组成。 2、拭子头由海绵与明胶组成。 3、海绵展开后须为球形。（需提供样品） 4、提线材料为棉线或涤纶线。 5、收集管采用聚丙烯（PP）树脂制成；保存液由甲醇、Tris缓冲液、氯化钠、纯化水制成，非无菌提供。 | W21108798 液基薄层细胞制片机 迈克PC2000
202603010040 | 天然橡胶胶乳男用避孕套 | 用于避孕和有助于防止性传播疾病。由天然胶乳橡胶制造。 | 无菌（有明确标识），光面型， | /
202603010041 | 口腔修复膜 | 1. 口腔内软组织浅层缺损的修复。 2. 腮腺手术中预防味觉出汗(Frey`s)综合征。 | 尺寸：5*5cm 材质：异种（牛）脱细胞真皮基质，牛的皮肤真皮层经过完全脱细胞工艺及病原体灭活处理后形成的双层胶原基质，并保留天然的三维空间结构，不添加任何化学交联剂 | /
202603010042 | 1.血细胞分离吸附置换套件（P1R） | 通过连续流动式血液成分分离机对患者血液进行离心分离，将分离获取的血浆成分通过密闭管路送至血脂吸附柱，选择性去除血浆中的大分子物质，如胆固醇、甘油三酯和脂蛋白等，同时将血细胞及其他小分子成分又安全回输到患者体内。这一过程形成了完整的“采血－分离－降脂－回输”闭环治疗体系。 | 一、血细胞分离吸附置换套件（P1R）规格参数： 1、★具备免疫吸附治疗、低密度脂蛋白吸附分离去除及胆红素去除等功能2、管路灭菌方式：环氧乙烷灭菌，细菌内毒素<0.5EU/ml3、★提供第三方接口压力监测及报警装置4、管路系统内腔通入50KPa压力无渗漏；5、双针系统，针头颜色不同，清晰可区别，针头采用“防触摸安全针”模式，避免意外暴露污染风险；6、管路上有过滤器和压力感应器接头； | 费森尤斯卡比血液成分分离机 设备型号：COM.TEC
202603010043 | 2.膜型血浆成分分离器（吸附柱） | 通过连续流动式血液成分分离机对患者血液进行离心分离，将分离获取的血浆成分通过密闭管路送至血脂吸附柱，选择性去除血浆中的大分子物质，如胆固醇、甘油三酯和脂蛋白等，同时将血细胞及其他小分子成分又安全回输到患者体内。这一过程形成了完整的“采血－分离－降脂－回输”闭环治疗体系。 | 二、膜型血浆成分分离器（吸附柱）规格参数：1、中空纤维材料：乙烯﹣乙烯醇聚合物 2、内径：175μ m 3、膜厚：40μ m 4、有效面积：2.0m2 5、孔径：0.035μ m 6、血液容量：150mL 7、容器材料：聚碳酸酯树脂 8、尺寸：280mmLx57mmD 9、灭菌方法：Y 射线灭菌 | 费森尤斯卡比血液成分分离机 设备型号：COM.TEC
202603010044 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 用于人工流产/清宫术后防粘连；宫腔粘连分离术（TCRA）后预防再粘连；子宫纵隔切除术、黏膜下肌瘤切除术后修复；子宫内膜损伤或薄型子宫内膜的辅助治疗。 | 2ml/支；3ml/支 | /
202603010045 | 理疗电极片 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 | 乳形（对圆形）75*156mm、矩形70*120mm | 麦澜德生物刺激反馈仪B4S/B2/B4S-R
202603010046 | 一次性腹壁缝合器套件 | 适用于腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道以及在腹腔镜手术中缝线抓取，实现腹壁切口或戳卡口缝合。 | 1、可视化穿刺。 2、气腹充盈的状态下，可视化缝合。 3、带气腹针，利于年轻经验不足的医者。 4、具备常规长度套管和加长款套管适应不同患者需要。 5、在不影响气腹状态下带进针定位导引孔。 6、同一患者手术具备单孔及多孔可视化缝合的条件。 7、套管底端带黑线定位标志，方便筋膜、腹膜精准定位穿刺缝合。 8、具备套装型号（多支装）以满足不同手术治疗需要。 | /
202603010047 | 一次性使用冲洗引流管及附件 | 用于重症坏死性胰腺炎术后引流，冲洗以及局部给药。 | 直径12Fr，15Fr，19Fr，24Fr | /
202603010048 | 复合可吸收钉棒 | 与合适的辅助固定（如石膏、支具）配合使用，适用于手足小关节融合、骨折和截骨术固定；股骨、肱骨、胫腓骨和尺桡骨干骺端关节面骨折块固定；四肢干骺端非承重骨折内固定；以及以上情形下相应的骨移植物固定。 | 由20wt%羟基磷灰石（HA）和80wt%左旋丙交酯-外消旋丙交酯共聚物（Poly（L-lactide-co-DL-Lactide））复合材料制备而成。经环氧乙烷灭菌，无菌有效期4年。规格有无头螺钉和接骨棒。 | /
202603010049 | 骨小梁髋关节假体 | 用于发育性髋关节发育不良（DDH）、髋臼发育不良所致的髋关节骨关节炎 、原发性退变性髋关节骨关节炎、髋关节翻修患者。 | 股骨柄：柄长115、118 、130、160、165mm。远端直径6 、7 、8 、9、10、11、12、13、14、15、16、17mm.颈长：30、36mm。 股骨柄袖套：TC4钛合金材料制成,表面喷涂的纯钛涂层,其化学成分符合IS05832-2标准规定的2级纯钛。内径：12、14、16、18、20、22mm；高度：28、32.5、35.5、38.5、41.5、42.5mm；锥体壁厚：1.5、2.5mm。 股骨头：22mm,28mm,32mm。 骨小梁髋臼垫块：由符合 YY /T1701标准的Ti6Al4VELI粉末通过电子束熔融快速成型，结构为多孔结构。外径46，48，50，52，54……76，78，80mm；厚度10，12，14，16，18，20，22，24，26，28mm。 髋臼：40，42，44，46…64mm。 内衬： 40，42，44，46…64mm。 | /
202603010050 | 金属直型接骨板 | 1.解剖型重建板，非锁定钢板。 2.适用于骨盆骨折（满足髂翼、髂嵴、骶髂关节、髂耻多段骨折、髋臼前柱和后壁骨折、耻骨联合骨折）和腓骨、尺桡骨骨折方便塑形。 | 1、钢板尺寸包含：4孔-14孔 和长度52mm-143mm 2、材质：纯钛 | /
202603010051 | 可吸收骨蜡 | 用于术前创伤或术中因截骨、钻骨或劈骨等造成的四肢骨和胸腰椎皮质骨和松质骨的出血骨面的止血。 | 参数要求： ★1.成分由聚乙二醇和羧甲基纤维素钠构成； ★2.2-4周完全吸收； ★3.3min止血有效率100%，术后2周切口甲级愈合率100%。 | /
202603010052 | 髋关节假体-3D打印髋臼杯 | 主要适用于股骨近端发生的恶性肿瘤或者具有侵袭性的良性肿瘤，肿瘤切除后股骨近端骨结构缺失严重，无法通过骨移植等方法重建骨骼连续性和稳定性，需要假体代替回复功能。 | 髋关节假体 -3D 打印髋臼杯：规格 56L-72L（0°-15°），56R-72R（0°-15°）。 | /
202603010053 | 髋关节假体-球头 | 主要适用于股骨近端发生的恶性肿瘤或者具有侵袭性的良性肿瘤，肿瘤切除后股骨近端骨结构缺失严重，无法通过骨移植等方法重建骨骼连续性和稳定性，需要假体代替回复功能。 | 髋关节假体-球头：规格22,28,32,36mm,由钴铬钼合金材料制成。 | /
202603010054 | 髋关节假体-双极头 | 主要适用于股骨近端发生的恶性肿瘤或者具有侵袭性的良性肿瘤，肿瘤切除后股骨近端骨结构缺失严重，无法通过骨移植等方法重建骨骼连续性和稳定性，需要假体代替回复功能。 | 髋关节假体-双极头：规格 38-72mm外直径每1mm为一个规格，由钴铬钼合金材料制成。 | /
202603010055 | 髋关节假体-远端塞 | 主要适用于股骨近端发生的恶性肿瘤或者具有侵袭性的良性肿瘤，肿瘤切除后股骨近端骨结构缺失严重，无法通过骨移植等方法重建骨骼连续性和稳定性，需要假体代替回复功能。 | 髋关节假体-远端塞 规格：17，20mm，为高分子聚乙烯材料制成。 | /
202603010056 | 双层人工真皮修复材料 | 1.双层式人工真皮，上层为硅胶膜，下层为胶原蛋白，能为血管爬行和成纤维细胞长入提供支架作用； 2.用于各类全层皮肤缺损，烧伤全层皮肤缺损创面，手指部分损伤创面，骨与肌腱外露创面；减少挛缩，抑制瘢痕生产，替代部分皮瓣移植手术。 | 2x2cm、3x2cm、5x5cm、8x6cm、12x6cm、12x8cm | /
202603010057 | 膝关节假体-股骨髓针 | 主要适用于股骨近端发生的恶性肿瘤或者具有侵袭性的良性肿瘤，肿瘤切除后股骨近端骨结构缺失严重，无法通过骨移植等方法重建骨骼连续性和稳定性，需要假体代替回复功能。 | 膝关节假体-股骨髓针：规格105-165mm，每5mm一个规格，为Ti6AL4V合金制成。 | /
202603010058 | 膝关节假体-截骨段 | 主要适用于股骨近端发生的恶性肿瘤或者具有侵袭性的良性肿瘤，肿瘤切除后股骨近端骨结构缺失严重，无法通过骨移植等方法重建骨骼连续性和稳定性，需要假体代替回复功能。 | 膝关节假体-截骨段 规格：40-120mm，每10mm一个规格，为Ti6AL4V合金制成。 | /
202603010059 | 膝关节假体-新轴心式膝关节 | 主要适用于股骨近端发生的恶性肿瘤或者具有侵袭性的良性肿瘤，肿瘤切除后股骨近端骨结构缺失严重，无法通过骨移植等方法重建骨骼连续性和稳定性，需要假体代替回复功能。 | 膝关节假体-新轴心式膝关节：规格 1#-10# ， 由钴铬钼合金材料或Ti6AL4V合金制成 | /
202603010060 | 一次性使用固定器 | 为引流导管固定装置，适用于有引流需求的，脊柱、关节置换、骨折修复、创伤、感染、矫形、关节镜、骨肿瘤等需要放置引流管的手术。 | 由固定器和手术附件(选配)组成，其中固定器由胶带、旋转环、内箍条、内箍解锁按钮、外箍、外箍扣件、扣件拉环和吸水垫组成。 手术附件包括手术单(手术单分为外包布、大洞巾、小洞巾、一次性使用手术单)、托盘、弯盘、药杯、一次性使用无菌保护罩、消毒刷、胶带、弹性绷带、U型单、手术衣、裤套组成。外包布由复合无纺布组成;小洞巾和一次性使用手术单由复合无纺布、双面胶组成;大洞巾由复合无纺布、双面胶、透明PEVA(聚乙烯-醋酸乙烯酯)组成。环氧乙烷灭菌。 | /
202603010061 | 增材制造人工椎体 | 与脊柱内固定系统配合使用，用于颈椎C3-C7或胸腰椎T1-L5节段椎体切除术后椎体重建与植骨融合。 | 多孔部分表面应无氧变色，也应无镶嵌物、终加工沉积物和其他污染物，多孔层不得有断丝现象（端部除外）；经过钴-60辐照灭菌，无菌。颈椎人工椎体高度12～90mm，腰椎人工椎体高度25～120mm | /
202603010062 | 组配式髋关节假体-调整垫 | 主要适用于股骨近端发生的恶性肿瘤或者具有侵袭性的良性肿瘤，肿瘤切除后股骨近端骨结构缺失严重，无法通过骨移植等方法重建骨骼连续性和稳定性，需要假体代替回复功能。 | 组配式髋关节假体-调整垫 规格：（H）5-50mm，每5mm一个规格，（b）8-22mm，每1mm一个规格。为钛合金制成。 | /
202603010063 | 组配式髋关节假体-股骨髓针 | 主要适用于股骨近端发生的恶性肿瘤或者具有侵袭性的良性肿瘤，肿瘤切除后股骨近端骨结构缺失严重，无法通过骨移植等方法重建骨骼连续性和稳定性，需要假体代替回复功能。 | 组配式髋关节假体-股骨髓针 规格 ：（L） 60-300mm每5mm一个规格，（a） 30-80mm，每5mm一个规格，（b） 8-22mm，每1mm一个规格。为钛合金制成。 | /
202603010064 | 组配式髋关节假体-截骨段 | 主要适用于股骨近端发生的恶性肿瘤或者具有侵袭性的良性肿瘤，肿瘤切除后股骨近端骨结构缺失严重，无法通过骨移植等方法重建骨骼连续性和稳定性，需要假体代替回复功能。 | 组配式髋关节假体-截骨段 规格：（L）40-300mm，每5mm一个规格。为钛合金制成。 | /
202603010065 | 组配式髋关节假体-髋上端 | 主要适用于股骨近端发生的恶性肿瘤或者具有侵袭性的良性肿瘤，肿瘤切除后股骨近端骨结构缺失严重，无法通过骨移植等方法重建骨骼连续性和稳定性，需要假体代替回复功能。 | 组配式髋关节假体-髋上端 规格：50mm，65R，65L，为钛合金制成。 | /
202603010066 | 组配式髋关节假体-全股骨连接件 | 主要适用于股骨近端发生的恶性肿瘤或者具有侵袭性的良性肿瘤，肿瘤切除后股骨近端骨结构缺失严重，无法通过骨移植等方法重建骨骼连续性和稳定性，需要假体代替回复功能。 | 组配式髋关节假体-全股骨连接件 规格:10-220mm,每5mm一个规格，为钛合金制成。 | /
202603010067 | 无创呼吸机湿化罐 | 与湿化器、呼吸管路配套使用，将干冷气体进行加温湿化, 为患者提供合适的呼吸气体。可重复使用。 | 主要由盖子、外壳、铝塔、加湿纸、夹子、垫圈、底座、22mm阴阳接头、22F/22M可再用弯接头、顶盖、顶盖密封圈组成。 | 伟康V60无创呼吸机
202603010068 | 乳房植入体 | 用于小乳症、乳房缺陷的整形修复手术 | 材质：毛面，磨砂面 大小：120-600ml | /
202603010069 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 产品供腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道。主要是用于甲乳外科微创手术使用。 | 5mm的套管2个，5mm穿刺针1个，10mm的套管2个，10mm的穿刺器针1个，工作长度大于130mm | /
202603010070 | 棒状杆菌属药敏测试板 | 对临床分离的棒状杆菌能够进行微量肉汤稀释法药物敏感性试验，实测MIC值，结果准确易于判读。 | 10人份/盒 | 手工操作
202603010071 | 儿茶酚胺及其代谢物测定试剂盒（液相色谱-串联质谱法） | 用于PPGL（嗜铬细胞瘤和副神经节瘤）的诊断，为儿茶酚胺升高引起的心肌梗死、冠心病、心力衰竭提供诊治依据。为儿茶酚胺降低引起的帕金森、甲状腺功能异常提供诊治依据。 | 规格：96人份/盒； 1.资质要求：整套试剂盒需提供由国家药品监督管理局机构批准的体外诊断试剂二类医疗器械注册证。（提供医疗器械注册证书） 2.检测指标：儿茶酚胺及其代谢物，包括多巴胺（DA）、肾上腺素（E）、去甲肾上腺素（NE）、甲氧基去甲肾上腺素（NMN）、甲氧基肾上腺素（MN）、3-甲氧基酪胺（3-MT）； 3.检测样本类型：血液样本； 4.样本前处理方法：采用全自动化磁珠提取法（MBE）对样本中的儿茶酚胺及其代谢物进行富集和纯化。 5.检测重复性：变异系数CV应≤15% 6.批间精密度：批间变异系数CV≤15% 7.准确度要求：使用有证参考物质(CRM)制备准确度参考品进行检测，其测量结果的相对偏差应在士15.0%范围内。 8.定量限要求： 去甲肾上腺素(NE)浓度值应不大于100pg/ml 肾上腺素（E）浓度值应不大于40pg/ml 多巴胺（DA）浓度值应不大于40pg/ml 甲氧基去甲肾上腺素(NMN) 浓度值应不大于40pg/ml 甲氧基肾上腺素(MN) 浓度值应不大于40pg/ml 3-甲氧基酪胺(3-MT) 浓度值应不大于20pg/ml | 爱博才思液相色谱串联质谱检测系统 设备型号：AB SCIEX Triple Quad 4500MD
202603010072 | 丝状真菌药敏测试板 | 对临床分离的酵母样真菌、丝状真菌能够进行微量肉汤稀释法药物敏感性试验，实测MIC值，结果准确易于判读。 | 10人份/盒 | 手工操作
202603010073 | 碳青霉烯酶表型检测试剂（胶体金法） | 对临床分离的耐碳青霉烯酶肠杆菌科细菌（CRE）菌株进行碳青霉烯酶表型检测，至少能检测包括KPC、NDM、IMP、VIM和OXA48等碳青霉烯酶酶型。 | 20人份/盒 | 手工操作
202603010074 | 糖缺失性转铁蛋白测定试剂盒（CDT） | 用于1、联合GGT、AST和ALT等肝功能常规指标，鉴别酒精性肝病，指导因过量饮酒导致的脂肪肝、酒精肝、肝纤维化及肝硬化等的用药治疗；2、用于慢性酒精中毒或依赖患者治疗监测；3、判断急性胰腺炎发病是否与饮酒有关，用于急性胰腺炎患者发病病因鉴别. | 试剂规格：R1：1x45mL,R2：1x15mL | 全自动生化分析仪 设备型号：日立Labospect008AS
202603010075 | 微生物药敏试纸-亚胺培南（扩散法） | 用于CRE菌株酶型检测，用于亚胺培南MIC法结果为耐药菌株的复核 | 含量10ug/片 50片/瓶 | /
202603010076 | 支原体培养鉴定药敏试剂板 （微生物培养法） | 对临床分离的解脲及人型支原体能够进行鉴定及药物敏感性试验，结果准确易于判读。 | 20人份/盒 | 手工操作
202603010077 | 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原(p24)联合检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 用于定性检测人血清或血浆中的人类免疫缺陷病毒1型(包括O组)、2型抗体以及1型p24抗原。 | 100测试/盒 磁微粒混悬液(包被有HIV抗原、p24抗体) 2.3ml；酶结合物(含有酶标记HIV抗原及亲和素) 11ml；生物素化p24抗体(含有生物素标记p24抗体） 4ml；抗体阳性对照、p24抗原阳性对照、阴性对照各1.0ml。 | 安图生物全自动化学发光测定仪 设备型号：AutoLumo A2000 Plus
202603010078 | γ—干扰素非定值质控品 | 用于结核γ干扰素释放试验室内质控。 | 水平1，1ml*6瓶/盒 水平3，1ml*6瓶/盒 | /
202603010079 | 1.钛质接骨板 | 主要用于颌面部创伤手术中。具体用途包括： 应用于下颌骨、上颌骨、颧骨颧弓、眶骨、鼻骨等颌面部骨折的复位与固定：对骨折断端进行解剖复位，并通过接骨板与螺钉系统提供稳固的力学支撑，实现绝对或相对稳定固定，促进骨骼一期或二期愈合。 临时牵引与维持（特指牵引钉）：在涉及下颌骨/上颌骨而影响咬合关系的复杂骨折手术中或分期治疗时，用于术中临时牵引、复位、维持骨骼长度与力线，或作为外固定支架的经皮固定组件。 能够提供电钻、钛板弯制钳、持钛板钳、剪切钳、螺丝刀等配套器械。在医院提出具体钛板钛钉型号需求时可以在两个工作日内备齐送达。 | 1.钛质接骨板：4、6、8、12孔 0.6-1mm厚 。 | /
202603010080 | 2.钛质接骨螺钉 | 主要用于颌面部创伤手术中。具体用途包括： 应用于下颌骨、上颌骨、颧骨颧弓、眶骨、鼻骨等颌面部骨折的复位与固定：对骨折断端进行解剖复位，并通过接骨板与螺钉系统提供稳固的力学支撑，实现绝对或相对稳定固定，促进骨骼一期或二期愈合。 临时牵引与维持（特指牵引钉）：在涉及下颌骨/上颌骨而影响咬合关系的复杂骨折手术中或分期治疗时，用于术中临时牵引、复位、维持骨骼长度与力线，或作为外固定支架的经皮固定组件。 能够提供电钻、钛板弯制钳、持钛板钳、剪切钳、螺丝刀等配套器械。在医院提出具体钛板钛钉型号需求时可以在两个工作日内备齐送达。 | 2.钛质接骨螺钉：自攻、自攻自钻、拉力：1.5-2mm*5-12mm规格；牵引钉：7mm/8mm长，直径2.0mm宽。 | /
202603010081 | 婴儿配方奶粉（1段） | 适用于0-6月龄母乳不足婴儿正常营养需要的婴儿配方食品 | 婴儿配方奶粉（1段）：（1）2050KJ/100g(490Kcal/100g)<能量<2133KJ（510Kcal/100g）； ▲（2）含低聚半乳糖； （3）蛋白质≥10g/100g;（4）脂肪>26g/100g;（5）含DHA和ARA，且DHA：ARA=1：1。
202603010082 | 婴儿配方水奶（0-6月龄，1段） | 适用于0-6月龄母乳不足婴儿正常营养需要的婴儿配方食品 | 婴儿配方水奶（0-6月龄，1段）：（1）270KJ/100ml(65Kcal/100ml)<能量<291KJ/100ml(70Kcal/100ml)；（2）含DHA和ARA；（3）含牛磺酸和左旋肉碱； ▲（4）含2'-岩藻糖基乳糖和乳糖-N-新四糖。
202603010083 | 一次性使用气管插管套件(喉罩) | 供临床麻醉或急救时建立人工气道，可与呼吸机等设备连接，为患者提供机械通气支持。 | 一、 由基本配置和选用配置组成，其中基本配置包括：一次性使用气管插管，包括内置钢丝的加强气管插管。规格为2.0#---10.0#、一次性使用呼吸道用吸引导管（规格为4Fr、6Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr）、托盘。 二、配置包括以下规格。 1、辅助导丝，规格为：6Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr可选 2、导丝固定器，规格为：6Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr可选 3、一次性使用医用喉罩：充气式双管型、充气式吸痰型（规格为1#--5#）、免充气型（规格为1#--6#）三种可选 4、一次性使用牙垫 5、一次性使用口咽通气道 6、充气装置，规格为20mL 7、一次性使用吸引管，规格为9.0mm×1800mm 8、橡胶外科手套，规格为7#、7.5#、8#、8.5#可选 9、纱布块、医用胶带、包布 10、经环氧乙烷灭菌，无菌。 | 可视喉镜（浙江优亿） 设备型号：TDC-K3
202603010084 | 一次性使用气管插管套件(可视镜片) | 供临床麻醉或急救时建立人工气道，可与呼吸机等设备连接，为患者提供机械通气支持。 | 一、 由基本配置和选用配置组成，其中基本配置包括：一次性使用气管插管，包括内置钢丝的加强气管插管。规格为2.0#---10.0#、一次性使用呼吸道用吸引导管（规格为4Fr、6Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr）、托盘。二、选用配置规格包括： 1、辅助导丝，规格为：6Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr可选 2、导丝固定器，规格为：6Fr、8Fr、10Fr、12Fr、14Fr可选 3、一次性使用喉镜片 4、一次性使用牙垫 5、一次性使用口咽通气道 6、充气装置，规格为20mL 7、一次性使用吸引管，规格为9.0mm×1800mm 8、橡胶外科手套，规格为7#、7.5#、8#、8.5#可选 9、纱布块、医用胶带、包布 10、经环氧乙烷灭菌，无菌 | 可视喉镜（浙江优亿） 设备型号：TDC-K3
202603010085 | 一次性泵用储药器 | 与输注管路、胰岛素泵配合使用，用于糖尿病患者的持续皮下胰岛素输注 | 1、储药器容量：≥3 ml 2、储药器灭菌有效使用期：≥2年 | 凯联医疗胰岛素泵 设备型号：锐泵L-EP-2
202603010086 | 胰岛素泵用一次性使用输注管路 | 与胰岛素泵配合使用，对糖尿病患者进行胰岛素皮下注射治疗 | 1、输注管路长度700±30mm， 2、输注管路可分离 3、软针 | 凯联医疗胰岛素泵 设备型号：锐泵L-EP-2
202603010087 | 导引导丝 | 1、超硬导丝，用于主动脉病变介入治疗；2、支撑支架及球囊到达病变部位。 | 0.0035in，300cm长 | /
202603010088 | 导引导丝 | 1、用于膝以下动脉闭塞病变开通；2、支撑球囊支架等介入器具到达病变部位 | 0.014in，300cm长，头端2-5g | /
202603010089 | 导引导丝 | 1、用于下肢动脉闭塞病变开通；2、支撑球囊支架等介入器具到达病变部位 | 0.018in，300cm长，头端3-6g | /
202603010090 | 髂动脉分叉支架系统 | 在主髂动脉瘤隔绝术中用于保留患者髂内动脉，避免因髂内动脉栓塞引起的缺血相关并发症，尤其是臀肌跛行和性功能障碍等并发症。 | 髂动脉分叉支架系统主体：近端直径12/14/16/18mm，远端直径10/12/14/16。支架总长：60/70/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170mm。 髂内动脉支架：直径6/7/8/10/12，长度30/40/50/60/80/100mm 髂动脉分叉支架由自膨式镍钛合金支架和PET膜组成，髂内覆膜支架由自膨式镍钛合金支架和ePTFE膜组成。 | /
202603010091 | 外周斑块切除装置 | 切除下肢动脉硬化闭塞症患者闭塞和狭窄段血管钙化和斑块以及增生物。 | 适用血管直径2.5-7mm，该产品由一次性使用外周斑块切除导管和一次性使用切刀驱动器组成。其中驱动器含内部电源。 | /
202603010092 | 外周动脉紫杉醇涂层约束型球囊扩张导管 | 在球囊扩张时调整球囊对血管壁的应力作用，极大减少血管扩张中限流性夹层的产生，降低补救性支架植入率；同时将药物紫杉醇贴附在血管壁，抑制血管壁增生，避免血管再次闭塞。 | 直径2.5mm-7.0㎜，长度40-200㎜，匹配0.014/0.018直径导丝 | /
202603010093 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | 在球囊扩张时调整球囊对血管壁的应力作用，极大减少血管扩张中限流性夹层的产生，降低补救性支架植入率。 | 球囊直径2.5-6mm，球囊长度40-120mm。为OTW型球囊扩张导管，由软尖端、球囊、约束结构、导管轴、压力释放管、Y型连接器、不透射线标记等组件组成，约束结构由镍钛合金制成并固定在球囊上。环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | /
202603010094 | 一次性使用可筋膜缝合穿刺器 | 适用于腹腔镜手术中为内窥镜器械提供通道，缝合芯用于闭合腹部筋膜切口；起到穿刺、筋膜缝合两者二合一的功能。 | 穿刺芯内置缝线，缝线长度0.5m，缝合深度7mm； 定位翼：180度水平展开，有效紧贴内腹壁，保证缝针缝合路径； 缝针弧度：5/8弧； 缝合方式：向上翻转缝合，无多余针道损伤。 规格1:12mm穿刺器（含穿刺套管+穿刺芯）、缝合芯、皮肤固定器； 规格2:缝合芯、皮肤固定器。 | /
202603010095 | 导丝 Traxcess | 适用于一般性血管内用途，包括神经血管系统和外周血管系统。导丝可配合诊断或治疗用导管使用，以便将其放置到所选择的病变位置 | 导丝直径0.014英寸 | /
202603010096 | 分离控制盒 | 自膨式动脉瘤瘤内栓塞器专用解脱器 | 由导管和塑形杆组成。导管由鲁尔接头、应力消除装置、热缩管、导管管体、编织管体、弹簧圈管体、内衬管和尖端标记组成。导管带有亲水涂层 | /
202603010097 | 颅内压监测及颅脑外引流装置 | 颅脑外科术前、术中或术后脑脊液引流；颅内压监测； 颅内感染患者的脑脊液引流；脑积水的临时性脑脊液引流； 颅内各部位血肿、囊肿、脓肿等液状物的引流；脑室出血的引流 | 1.单腔引流导管 2.管型：外径3.3mm 内径1.8mm 长350mm 四侧开孔； 管型：外径4.7mm 内径2.7mm 长350mm 四侧开孔。 3.结构：颅脑外引流导管（抗菌涂层、硅胶）、导丝、导引针、塔型鲁尔接头、护帽、弯型鲁尔接头、体外引流装置引流管路、滴瓶、收集袋、颅内压刻度尺组成。 4.经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。 | /
202603010098 | 颅内支架（ LVIS EVO） | 用于治疗颅内、颅底动脉血管狭窄或辅助弹簧圈治疗颅内动脉瘤等血管性病变。 | 全尺寸使用0.017in微导管系统输送释放，降低了通路建立和支架到位的难度。支架直径尺寸为2.5/3.0/3.5/4.0mm,可以为远端（大脑中动脉M2段，大脑前动脉A2段以及更远端血管位置）动脉瘤进行治疗。 | /
202603010099 | 颅内支架系统 | 用于治疗颅内、颅底动脉血管狭窄或辅助弹簧圈治疗颅内动脉瘤等血管性病变。 | 由支架、输送导丝和导入鞘管组成。其中支架为镍钛合金材料制成，两端各有4个钽标记带， 并且有2根螺旋形的钽标记带；编织支架。 | /
202603010100 | 神经血管微导管 | 适用于一般性血管内操作，在神经血管注入诊断性制剂（如造影剂），治疗性装置（如支架、弹簧圈） | 由管体、应力管和鲁尔座组成，管体远端涂覆亲水涂层，配备附件导引鞘。 | /
202603010101 | 微导管 | 用于引入非液体介入器械（自膨式动脉瘤瘤内栓塞器专用微导管） | 由导管和塑形杆组成。导管由鲁尔接头、应力消除装置、热缩管、导管管体、编织管体、弹簧圈管体、内衬管和尖端标记组成，导管带有亲水涂层。 | /
202603010102 | 硬脑膜医用胶 | 适用于开颅手术中硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏 | 规格：2.0ml、2.6ml、3.0ml，3.6ml 技术参数：1.适用于开颅手术中硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏 2.具有较强的抗破裂性和抗渗性，证硬脑膜愈合期间不会出现破裂，有效预防脑脊液渗漏。 3.成胶速率快（3秒成胶），且凝固中不发硬、不产热。 4.溶涨度低，小于25%，避免对脑组织造成挤压的风险。 5.可吸收降解，21天可完全吸收，肉眼不可见，无任何有害物质残留。 6.一体化，操作简便。 | /
202603010103 | 自膨式动脉瘤瘤内栓塞器 | 是治疗分叉宽颈动脉瘤的瘤内扰流装置；瘤颈口金属覆盖率约60%，降低动脉瘤复发概率；未破裂动脉瘤术后可不用双抗，减轻病人经济负担，降低因吃双抗发生出血的风险。 | 由镍钛合金丝和DFT镍钛合金-铂金丝构成；镍钛铂金属丝（DFT）编织而成，编织丝尺寸为0.00075” – 0.00125”，近端和远端各有一个铂铱标记环；直径为4-11mm；高度为3-9mm；6、 动脉瘤颈口金属覆盖率为：59% – 62%；推送杆由近端不锈钢海波管和远端多线圈编织复合而成，长度183cm。 | /
202603010104 | 垂体泌乳素测定 试剂盒（化学发光法） | 评价垂体内分泌功能。 | 2*50人份/盒 | 亚辉龙 全自动化学发光免疫分析仪设备型号：iFlash 3000-G
202603010105 | 雌二醇测定 试剂盒（化学发光法） | 用于卵巢疾病的辅助诊断，早孕辅助诊断，排卵检测的激素指标。 | 2*50人份/盒 | 亚辉龙 全自动化学发光免疫分析仪设备型号：iFlash 3000-G
202603010106 | 促黄体生成素测定 试剂盒（化学发光法） | 用于评价垂体内分泌功能，排卵期激素监测，超排卵用药方案的指导。 | 2*50人份/盒 | 亚辉龙 全自动化学发光免疫分析仪设备型号：iFlash 3000-G
202603010107 | 促卵泡生成素测定 试剂盒（化学发光法） | 用于评价垂体内分泌功能，超排卵 用药方案的指导。 | 2*50人份/盒 | 亚辉龙 全自动化学发光免疫分析仪设备型号：iFlash 3000-G
202603010108 | 反应杯 | 项目检测反应时使用的一次性容器。 | 1000个/袋，10袋/箱 | 亚辉龙 全自动化学发光免疫分析仪设备型号：iFlash 3000-G
202603010109 | 睾酮测定试剂盒 （化学发光法） | 主要用于睾酮水平异常相关疾病的辅助诊断，辅助诊断多囊卵巢综合征。 | 2*50人份/盒 | 亚辉龙 全自动化学发光免疫分析仪设备型号：iFlash 3000-G
202603010110 | 激发液 | 提供过氧化氢，直接触发吖啶酯产生发光信号。 | 900ml/瓶，4瓶/盒 | 亚辉龙 全自动化学发光免疫分析仪设备型号：iFlash 3000-G
202603010111 | 抗缪勒氏管激素测定 试剂盒（化学发光法） | 监测卵巢储备力和多囊卵巢综合征的辅助诊断。 | 2*50人份/盒 | 亚辉龙 全自动化学发光免疫分析仪设备型号：iFlash 3000-G
202603010112 | 强化清洗液 | 仪器管路清洗。 | 45ml/瓶 ，2瓶/盒 | 亚辉龙 全自动化学发光免疫分析仪设备型号：iFlash 3000-G
202603010113 | 清洗液 (浓缩清洗液) | 全自动清洗设备管路，加样针和试剂针。 | 浓缩清洗液 10L/瓶 | 亚辉龙 全自动化学发光免疫分析仪设备型号：iFlash 3000-G
202603010114 | 清洗液 （洗涤缓冲液） | 用于对待测样本进行稀释，以及检测过程中反应体系的清洗 | 10L/瓶 | 亚辉龙 全自动化学发光免疫分析仪设备型号：iFlash 3000-G
202603010115 | 人绒毛膜促性腺激素 测定试剂盒（化学发光法） | 用于早孕，宫外孕的辅助诊断。 | 2*50人份/盒 | 亚辉龙 全自动化学发光免疫分析仪设备型号：iFlash 3000-G
202603010116 | 预激发液 | 提供一个特定酸碱度（pH）的反应环境，用以 “清洗” 和 “准备” 反应体系。 | 900ml/瓶，4瓶/盒 | 亚辉龙 全自动化学发光免疫分析仪设备型号：iFlash 3000-G
202603010117 | 孕酮测定试剂盒 （化学发光法） | 用于先兆流产的辅助诊断。 | 2*50人份/盒 | 亚辉龙 全自动化学发光免疫分析仪设备型号：iFlash 3000-G
202603010118 | 医用外科擦手纸 | 用于外科洗手干手，含外科洗手感应出纸机。 | 主要成分：纸浆；无菌一次性使用，纸面洁净，无明显死褶、残缺、破损等纸病。宽0.21m，长100m（±5%），无粉尘残留。 | /
202603010119 | 冠状动脉螺纹球囊扩张导管 | 用于冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注。 | 规格型号：球囊直径:2.00mm~4.00mm球囊长度:10mm~30mm。 结构：为快速交换球囊扩张导管，由内圆锥鲁尔接头，海波管，外管，内管，螺纹球囊，尖端管等组成。 | /
202603010120 | 冠状动脉乳突球囊扩张导管 | 适用于成人患者PCI（经皮冠状动脉介入治疗）冠状动脉缺血患者冠状动脉狭窄部分的球囊扩张。 | 直径2.0-4.0mm，长度为10mm—20mm,非顺应性球囊，圆柱状主体表面均匀分布着乳状突起。 | /
202603010121 | 神经和肌肉刺激器用体表电极 | 神经和肌肉刺激器用体表电极，用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。与神经肌肉肌肉刺激器时配套使用，促进局部血液循环。 | 1、外观:电极外观平整光洁，修边整齐，导电部分颜色均匀。 2、尺寸:长度:126-175MM宽 度:30MM 3.导电阻抗;电极导电阻抗标称B、值30 & 4.与设备的连接;电极或电极导线与设备的连接应符合GB9706.1-2007中56.3的要求 5.专人专用，符合院感要求 6、采用水凝胶贴合 | 神经肌肉刺激器
202603010122 | 数字集尿袋 | 用于急危重症患者、重症心衰患者的尿量监测以及介入术后患者围手术期的尿量管理。产品内含芯片可实现尿量的智能动态监测，实时显示当前、每小时、班次和24小时尿量，替代传统手工计量、省时省力;尿量数据更加精准，避免人为记录的疏漏、误差:AKI预警，早发现、早干预;尿袋自动管理，多尿、少尿、尿袋满提示;尿量数据WIFI传输，可实现远程监测;产品整体密闭管路、监测过程尿液零接触，降低手工计量带来的院感、污染风险。 | 1、引流袋内外表面应平整、无明显杂质、斑点、气泡，对应刻度线标注数字，刻度值应清晰、易于识别。 2、额定容积:2000m1。 3、尿袋经环氧乙烷消毒 | 动态尿量检测仪
202603010123 | 血管外植入型心律转复除颤器 | 功能及用途：除具备常规植入除颤器功能外，另有以下创新： 1、EV-ICD的脉冲发生器设计为埋在皮下，而非进入血管，这减少了与传统经静脉ICD相比的并发症风险。 2、EV-ICD导线植入位置不与心外膜或心肌直接接触，减少了传统经静脉ICD相关血管损伤或闭塞等风险。 3、EV-ICD不仅具备传统的除颤功能，还增加了抗心动过速起搏（ATP）和停搏支持起搏等功能。 适应症：曾经发作或存在极大风险发展为危及生命的室性快速心律失常的患者,患者症状包括：有室性快速性心律失常病史、急性冠心病、心肌病等。 | 体积：33 cm3；重量：77 g；除颤能量：40J； 预期使用寿命：11.7年 | /
202603010124 | 植入式心脏事件监测器 | 1、用于监测和诊断评价出现不明病因症状的患者，以及存在心律失常风险的患者，也适用于已诊断为房颤（AF）或者疑似患有房颤的患者。属于磁共振环境条件安全医疗器械，在规定的条件下，以及保证对患者和植入设备采取了特殊保护措施的前提下，患者可接受临床1.5T和3.0T场强的磁共振成像检查。 2、通过检测心律失常并传输数据以供审查，帮助医师和临床医生监测、诊断和记录易患心律失常和不明原因症状患者的心律。 3、其他临床功能： ①当符合检测心动过速、心动过缓、暂停或房颤（AF）心律失常标准时，自动触发EGM存储事件。②具有医生可程控的心跳暂停持续时间、心动过缓频率上限阈值、心动过速频率上限阈值、心动过速间期数量和AF持续时间值。③收集并显示诊断趋势，包括AF负荷、PVC负荷和活动趋势（生成患者总活动、心率加快的总活动和无相关活动的心率加快的每日趋势。）。可以显示心率直方图、平均心室频率、持续时间。在测试中，包含R波测试、体位测试。 | 尺寸（高×长×厚）（mm）：46.5 × 9.4 × 3.1；重量（g）：2.9；机壳电极表面积（mm2）：76；连接头电极表面积（mm2） ：37；电极之间的最短距离（mm） ：38.1；机壳和电极材料 ：钛；涂层：聚对二甲苯。 | /
202603010125 | 顺行灌注插管 | 用于在心肺分流手术中传输心肌停跳液。 | 由插管和导引针组成，插管包括管体，手柄和接头。规格含左冠直型，右冠弯头。 | /
202603010126 | 一次性使用动静脉插管 | CPB:动静脉插管是一种外周通路插管，旨在体外心肺转流术(CPB)配合使用，进行血液引流或灌注。建议产品使用时长不超过6小时。ECMO:动静脉插管是单腔引流或灌注的外周血管插管，与配备体外回路的ECMO或ECLS配合使用，预期用于急性呼吸衰竭或急性心肺衰竭的患者。此类患者无其他可用治疗方案，且预期会出现持续临床恶化或即将面临死亡的风险。 | 动静脉插管包括插管、缝合环、密封帽和插芯，配有固定座。 | /
202603010127 | 一次性医用压力延长管 | 在血压监测中，建立ECMO使用，远端灌注，作为管路与仪器间的连接使用，预防下肢肢体缺血坏死。 | φ3.0*1100mm | /
202603010128 | 医用粘合剂 | 肺实质切除术中，用标准缝合/钉合法等常规方法闭合创面后，浸没式气漏测试法观察脏层胸膜仍存在2级漏气时，可在闭合后的脏层胸膜漏气部位使用本产品进行辅助封合。 | 医用粘合剂成分：人血白蛋白和聚乙二醇（SS-PEG-SS），成胶时间不超过35秒，胀破强度不低于20Kpa。 品规：2ml、3ML。 | /
202603010129 | 左心耳闭合系统 | 用于需要进行左心耳闭合的患者，以及不适合传统左心耳切除/结扎的手术下同时进行左心耳闭合治疗，可以满足微创小切口和腔镜辅助下使用。 | 包括心耳夹和输送系统两部分。其中心耳夹由心耳夹弹簧、不锈钢夹臂管、PU套管及外套管组成。输送系统由夹子支撑座、夹子拉线、连接杆、手柄和手柄推杆组成。 规格尺寸：35mm/40mm/45mm/50mm。 | /
202603010130 | 超乳液流套件 | 用于眼科超声乳化手术时的抽 吸、灌注液体通道。 | 超乳液流套件由灌注管、抽吸管、鲁尔接头、排液管、积液盒组成。其中灌注管、抽吸管、排液管由硅胶制成，积液盒由聚亚苯基砜树脂制成，鲁尔接头由尼龙材料制成。非无菌，经使用端依据说明书中的蒸汽灭菌参数进行灭菌后使用。专机专用。 | 博士伦 眼科超声乳化治疗仪 设备型号：BL11145 专机专用
202603010131 | 硅胶眼科植入物 | 主要适用于视网膜脱离复位手术的环扎和外垫压手术的辅助质量。 | 材质：硅胶。 1.规格：束套（短款） 尺寸：Ф1.6±0.2×0.8±0.2×15±2 2.规格：束套（长款）： 尺寸：Ф1.6±0.2×0.8±0.2×90±2 3.规格：环扎带 尺寸：2.5±0.2×0.7±0.1×120±5 4.规格：硅海绵 尺寸：7.5±0.5×5.5±0.5×90±2、7.5±0.5×2.75±0.5×90±2、12±0.5×4±0.5×90±2 、12±0.5×2±0.5×90±2 5.规格：环型带 尺寸：Ф31±2×7±1×2.5±0.2 单位MM | /
202603010132 | 可重复使用管道套装 | 执行超声乳化程序或灌注/抽吸(I/A)程序所必需的管道套装。 | 1.提供执行超声乳化程序或灌注/抽吸（I/A)程序所必需的管道套装； 2.可与COMPACT INTUITIV系统结合使用； 3.使用次数大于等于20次。 | 强生 眼科超声乳化治疗仪 COMPACT INTUITIV System
202603010133 | 眼科超乳注吸管 | 眼科玻璃体切除手术 | 由灌注接头、抽吸接头、双软管、外圆锥接头、内圆锥接头组成。其中灌注接头、抽吸接头、外圆锥接头、内圆锥接头为ABS材料、双软管为PVC材料。 | 爱尔康、超声乳化及玻璃体切割手术一体机、 Constellation
202603010134 | 眼科超声乳化治疗仪-玻切刀 | 该玻切套包提供了实施一次性玻璃体切除术所必需的物品，20号玻切刀与强生眼科超声乳化治疗仪配合使用去除玻璃体物质。经伽马射线灭菌，由一支一次性玻切刀，一只一次性灌注套管组成， | 由一支一次性玻切刀和一只一次性灌注套管组成，伽马射线杀菌。含有邻苯二甲酸酯，双(2-乙基己基)邻苯二甲酸酯(DEHP)。 | 强生 眼科超声乳化治疗仪 COMPACT INTUITIV System
202603010135 | 眼科硅油注吸管 | 在眼科玻璃体和视网膜相关手术中，用于硅油(聚二甲基硅氧烷)的灌注、抽吸。 | 1.材质:由塑料接头、软管、注射器适配器、注射器(包括活塞、推杆、外套、锥头帽)、硅油针头、硅油接头组成。塑料接头由ABS制成，软管由PVC制成，注射器适配器由ABS、TPR制成，注射器活塞由丁基橡胶制成，注射器推杆由PP或PE制成，注射器外套由PP制成，注射器锥头帽由PE制成，硅油针头由PC、不锈钢(06Cr19Ni10)制成，硅油接头由ABS、硅胶制成。 2.经环氧乙烷灭菌，无菌提供。 | 爱尔康、超声乳化及玻璃体切割手术一体机、 Constellation
202603010136 | 眼科气液交换管-23G/25G灌注管 | 眼科玻璃体切除手术，与气液交换管，作为眼科手术时的液体、气体灌注通道。 | 1.25G灌注管 2.灌注管由灌注接头(ABS)、单软管(硅胶)和灌注管头(304不锈钢)组成。 4.经环氧乙烷灭菌，无菌提供。 | 爱尔康、超声乳化及玻璃体切割手术一体机、 Constellation
202603010137 | 眼科气液交换管-气液交换管 | 眼科玻璃体切除手术 | 1.材质:气液交换管由液体输入接头(ABS)、气体输入接头(ABS或PP)、双软管(PVC)、止流夹(PP或PE)、气液交换阀(ABS、PC、硅胶)组成； 2.环氧乙烷灭菌，无菌提供。 | 爱尔康、超声乳化及玻璃体切割手术一体机、 Constellation
202603010138 | 眼科手术用硅油 | 眼科玻璃体切除手术 | 成分：聚二甲基硅氧烷。玻璃注射器装一次性眼内注射用硅油。为高纯度、经过高温蒸汽灭菌的硅油，东力粘度分别为5000-5400mPas,性状为清澈、无色、无味、经过灭菌的液体。成品盛装在经过高温蒸汽灭菌的注射器包装内，10ml/瓶。 | 爱尔康、超声乳化及玻璃体切割手术一体机、 Constellation
202603010139 | 眼科手术用重水 | 眼科玻璃体切除手术 | 一.经杀菌后盛装在小玻璃药瓶的一次性使用剂量。杀菌采取过滤杀菌方式，表皮杀菌则采取蒸汽杀菌。由过氟萘烷(95–100%)、全氟环己基丁烷和全氟六氢茚满组成。无毒，因其经过 100% 氟化后不含任何碳水化合物。其化学反应为惰性，不含防腐剂，在眼中不会发生生物降解。 二.5ml/瓶。 | 爱尔康、超声乳化及玻璃体切割手术一体机、 Constellation
202603010140 | 眼科移液手柄 | 用于在眼科玻璃体和视网膜相关手术中，用于眼内液体和气体的抽吸处理。 | 1.材质:由软头端、针管、按压阀、手柄、软管、圆锥接头、接头堵帽组成。其中软头端为TPU材料、针管为304不锈钢材料、按压阀和软管为硅胶材料、手柄和接头堵帽为ABS材料、圆锥接头为PP材料。 2.经环氧乙烷灭菌，无菌提供。 | 爱尔康、超声乳化及玻璃体切割手术一体机、 Constellation
202603010141 | 眼用全氟丙烷气体 | 眼科玻璃体切除手术 | 1.规格：每瓶30ml 2.参数：全氟丙烷气体填充于铝罐内的复合铝箔袋中，附件包含一个50mL注射器和一个0.22m的过滤头。 3.全氟丙烷气体非无菌提供，使用前需经过滤头进行过滤除菌。铝罐外表面、注射器、过滤头经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 | 爱尔康、超声乳化及玻璃体切割手术一体机、 Constellation
202603010142 | 一次性使用玻切头 | 用于眼科玻璃体切割术，双气路驱动。 | 25G*20000CPM，由针头、接头、导管盒柄部等组成。 | 爱尔康、超声乳化及玻璃体切割手术一体机、 Constellation
202603010143 | 一次性使用眼科穿刺器 | 眼科玻璃体切除手术 | 1.材质:由25G/23G穿刺针、穿刺套管、自闭阀、手柄、保护帽组成。其中穿刺针由304不锈钢制成、穿刺套管由304不锈钢、PC制成、自闭阀由硅胶制成，手柄由ABS制成，保护帽由PP制成。 2.环氧乙烷灭菌，无菌提供。 | 爱尔康、超声乳化及玻璃体切割手术一体机、 Constellation
202603010144 | 玻切头 | 与博士伦超乳设备玻切功能连接，用于眼前节与后节手术。 | 1玻切头由管路组件23G玻切头 连接头组成 2、材质包括不限于PVC 304 不锈钢聚丙烯 3、前节玻切速率2500cpm | 博士伦 眼科超声乳化治疗仪 设备型号：BL11145
202603010145 | 中药熬制过滤袋 | 用于中药饮片加工成香囊、足浴包的包装材料 | 规格1：210mm*140mm。 规格2：125mm*110mm。 材质：食品级聚丙烯无纺布材质，无纺布类型：浸水型可耐100℃以上高温，边上采取先热合，再手工缝线，棉质抽拉绳，重金属检测结果≤1mg/L(提供具备资质检测机构出具的检测报告)，出具收口线第三方质量检测报告，提供急性全身毒性试验、体外细胞毒性试验的检测报告。厚度≥35克 | /
202603010146 | 食道支架 | 与放射粒子配合使用，用于对失去手术机会又不愿意接受外放疗的中晚期食道癌患者，可将放射粒子(125I)固定在支架外表面，与支架一同植入到人体食道病变部位，从而达到既保持食道通畅又可以对肿瘤进行治疗的目的。 | 1.材质为镍钛记忆合金，释放辅助线为尼龙材料； 2.支架覆膜应采用具有良好生物相容性的硅胶。 3.支架具备直径范围14-22mm规格，长度具备40-160mm规格。 4.可装载放射性粒子； 5.多种头端形状可供选择，包括但不限于杯口、直圆柱、喇叭口、球口、杯口球头等。 6.带有支架置入器，供支架辅助置入。 | /