| 项目序号 | 项目名称 | 数量 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳声发射测试仪维修 | 1 | 现有耳鼻喉头颈外科台耳声发射测试仪（品牌：尔听美，型号：MADSENCAPELLA，序列号3511），故障现象：测试曲线异常，检测数据不准确。 经检测：探头匹配异常，无法收集准确的耳声发射信号，需要更换Capella 探头（8-69-25100）。要求更换后进行校准，维修后设备性能恢复正常，达到使用要求。要求使用科室共同现场验收，10天内完成维修，同样故障质保期1年。 |

附件一