## 响应表
《2026年川渝医院采购联盟医疗设备集中市场调研第八批产品响应明细表(LC-2026-08）》
注：（一）该表格固定列。请不要调整或者删除，若需增加请在最后一列备注注明。 （二）电子版发送上传至指定位置（文件命名：生产厂家+川渝医院采购联盟2026年医疗设备集中市场调研第八批调研明细表）。 (三）建议预算范围内提供贵公司最高档次的产品进行需求匹配。 （四）若设备含有可升级或可选配模块，注明各模块名称、主要功能及价格。
调研编号 | 医院名称 | 设备名称 | 需求背景 | 基本功能 | 基本配置 | 特殊配置 | 数量（台） | 预算单价（万元） | 预算总金额（万元） | 国产/进口 | 质保要求 | 付款周期（医院常规项目的付款周期） | 涉及接口费用 | 参与调研供应商名称 | 生产厂家厂家 | 联系人及联系电话 | 基本功能要求（本表格填写“全部响应”或“**条不响应，不响应的原因”） | 基本配置（本表格填写“全部响应”或“**条不响应，不响应的原因”） | 特殊配置要求（本表格填写“全部响应”或“**条不响应，不响应的原因”） | 质保年限（整机含配件）（本表格填写具体年限） | 过保后每年维保全保方案价格（按照每年全保成交价的%进行填报） | 产品规格型号（若产品配置要求涉及多项内容均有型号，请在同一单元格中依次填写） | 分项报价（万元）（若产品配置要求涉及多项内容均有型号，请在同一单元格中依次填写每一项的报价) | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号（填主要产品） | 产品报价外可选配模块及各模块价格 | 产品首次上市时间 | 设备设计使用年限 | 是否有本地备件库保障或本地化工厂（本表格填写“是”或“否”） | 自2023年1月1日以来响应产品（仅限主要产品）在全国综合医院排名前1-100的用户名单数量（本表格填写数量） | 自2023年1月1日以来响应产品（仅限主要产品）在三级甲等综合医院用户数量（本表格填写数量） | 自2023年1月1日以来响应产品（仅限主要产品）在全国综合医院排名前1-100的用户安装本产品的数量（本表格填写数量） | 自2023年1月1日以来响应产品（仅限主要产品）在三级甲等综合医院用户安装本产品的数量（本表格填写数量） | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况（如在哪个型号上进行升级及优势） | 招标主要技术参数（本表格仅填写重点技术参数，在调研资料中提供项目招标技术参数参考） | 建议或意见 | 其他需备注内容
示例 | [13 empty] | A供应商 | A厂家 | 联系人及联系电话 | 基本要求1因**原因，基本要求2因**原因，共2条不响应，其他均完全响应 | 配置1因**原因，配置2因**原因，共2条不响应，，其他均完全响应 | 完全响应 | *年 | *% | 主机型号：***； 配置1型号：**； 配置2型号：***； | 主机分项报价：75万元； 配置1分项报价：5万元； 配置2分项报价：15万元； | 90 | 180
1-1 | 成都市第八人民医院 | 无线穿戴监护系统（含5个监护终端） | 1、科室患者病情复杂、变化快，需要专业、稳定、准确的监测技术和手段，为患者进行全方位的生命信息监测，同时能够与手麻系统进行对接，实现数据自动上传，实现分布式查看，助力效率提升。 2、穿戴监护支持病人数据存储、病情回顾分析、大数据科研等有重要临床价值，提升医护人员的专业水平和科研能力。 3、通过穿戴设备三位一体得策略，论证其在老年精准健康管理中的潜力，强调对缓解人口老龄化压力、提升医疗资源利用效率的积极意义 | 1、整机要求： 1.1穿戴式监护仪，监护系统可以直接佩戴在患者身上，支持患者在下床活动、上厕所时佩戴穿戴监护进行生命体征监测，保障患者的安全监测 1.2可作为床旁监护仪的无线传感附件，与床旁监护仪共同使用形成对患者的无线连续监护，且心电，血氧和血压模块均为同一品牌 1.3负责心电监测的模块部分重量≤40g，保证穿戴式监护佩戴的舒适性 1.4安全规格：ECG, SpO2 , RESP， NIBP监测参数防电击程度属于CF型应用部分 1.5监护仪主机支持≥4种界面显示，支持触碰切换。 1.6穿戴监护主机包含显示屏，主显示屏分辨率≥240*240像素，至少支持一道波形显示 1.7穿戴监护各主机部分支持的清洁消毒剂≥40种 1.8穿戴监护各主机部分防水等级支持IPX2或更高 1.9配套终端支持≥5个无线穿戴设备 2、监测参数： 2.1医疗级穿戴监护仪，支持3导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏参数监测，且心电模块、血压模块、血氧模块为同一品牌，可集中上传数据至中央监护系统。 2.2心电支持一体式/分体式3导联线缆。 2.3采用抗运动等算法，应对穿戴监护会面临的更多运动干扰 2.4呼吸测量导联可选导联I和导联II 2.5呼吸测量范围：0-200rpm 2.6血氧饱和度在70%-100%范围内，运动状态下精度可达到，具备出色的抗运动性能 2.7配备指环式、指夹式、指套式血氧附件，让患者手部更加舒适 2.8NIBP测量范围：成人收缩压30-290mmHg 2.9NIBP测量提供手动，自动，连续、序列和整点等≥5种测量模式 2.10穿戴监护仪支持健康参数监测，可监测患者睡眠时间、运动时间 2.11穿戴监护仪至少支持患者4种状态的识别，至少包括：睡眠，休息，运动和跌倒 3、系统功能： 3.1图形化提示心电、血氧附件脱落，帮助医护团队更直观了解附件情况 3.2支持不小于8小时的趋势数据存储 3.3穿戴监护仪可与中央站连接，中央站可显示穿戴模式界面，包括呈现患者状态、患者生理参数与健康参数等 3.4中央站可与同品牌床旁台式监护仪、遥测，穿戴监护，输注泵仪连接。 3.5支持集中式充电站无需充电线缆，可收纳监护附件，方便管理， 简化临床操作。 | 设备配置： 1 穿戴式主机 EP35 5 EA 2 血氧传感器 指套式 5 EA 3 心电模块 ES30 5 EA 4 心电电缆 3导联 5 EA 5 集中充电站 C20 1 EA 6 血压模块 BP20 5 EA 7 血压袖带 CM1703 5 EA 8 中央监护系统 1 EA | 无 | 1 | 20 | 20 | 国产 | 5年 | / | 否
2-1 | 成都市第二人民医院 | 聚焦式冲击波治疗仪 | 通过冲击波松解粘连组织、促进血液循环，缓解疼痛并加速修复。2.骨相关病变治疗：用于骨不连(骨折愈合延迟/不愈合)、骨质疏松性骨折，刺激成骨细胞活性，促进骨组织再生，缩短愈合周期。3.钙化性病变处理；溶解膺袖钙化性肌腱炎、足底筋膜钙化等病灶中的钙化组织，减轻炎症与疼痛，恢复组织功能。需要能量密度更高，以便于治疗钙化灶及深部组织和骨不连、股骨头坏死等。 | 1、设备类型：压电式聚焦冲击波治疗仪，冲击波频率：≥24Hz，步进值1Hz。 2、最大能量密度：≥0.64mJ/mm²。 3、聚焦体尺寸：径向-5mm和+5mm之间，长度-35mm和+35mm之间。 4、标准治疗手柄治疗深度0-65mm。 5、冲击波强度调节：5%-100%；步进1% 6、冲击波次数：1-9999次冲击。 7、主机屏幕可实时显示治疗所使用的能量密度，并可在治疗过程中步进1%调节。 8、主机具有冲击质量测试功能显示界面：确保设备在其强度和频率的全范围内正常工作不衰减。 9、治疗头配有显示屏，可显示当前治疗中剩余冲击波的强度、频率和数量等治疗参数。 10、治疗过程中通过治疗头可直接调节剩余冲击波的强度、频率和数量等治疗参数。 11、治疗模式≥2种（包括单一模式、序列模式） 12、冲击波正声压峰值≥70MPa；冲击波负声压峰值≥15MPa 13、配备治疗百科全书（包括方案名称、序列号、治疗参数、治疗指导、禁忌症、解剖图库等治疗所需信息） | 1、必备的配置要求：主机1台、聚焦式冲击波治疗头1个、治疗车（带橱柜功能）1台、 2、期待的配置要求（希望拥有的，但不是必须的）： 耦合垫(S,M,L)各1个 | 无 | 1 | 69 | 69 | 国产 | 3年 | 验收合格后，接采购人通知，中标供应商提供合法有效的发票之后，采购人10个工作日内以银行转账方式向中标供应商支付验收合格部分货物的全额货款。 | 不涉及
3-1 | 成都市第七人民医院 | 五官超短波治疗仪 | 用于临床诊疗 | 能量能精确聚焦于靶向病灶，穿透深度与分布范围更适合五官区域。 | 1、主机一台 2、辐射器两个 3、配置电子管：≥4个。 | / | 1 | 2.5 | 2.5 | 国产 | 质保年限≥5年，质保方式为整机质保（不含常规损耗件） | 1.合同签订支付40%；安装验收后支付至100%。 2.收到发票及相关请款资料并审核通过后10个工作日内支付 | /
3-2 | 成都市第七人民医院 | 超声波治疗仪 | 用于临床诊疗 | 1、具有超温保护功能。2、具有治疗头脱落检测功能。 | 1、主机一个 2、超声探头一个 3、输出模式可调 | / | 2 | 2.6 | 5.2 | 国产 | 质保年限≥5年，质保方式为整机质保（不含常规损耗件） | 1.合同签订支付40%；安装验收后支付至100%。 2.收到发票及相关请款资料并审核通过后10个工作日内支付 | /
3-3 | 成都市第七人民医院 | 聚焦式冲击波治疗仪 | 用于临床诊疗 | 1、聚焦式冲击波，采用压电式冲击波源； 2、治疗头手柄上设有触发键 3、具有耦合剂加热功 4、具有≥8种治疗头，可根据不同疾病需求进行选择，治疗探头均采用凝胶材质， 5、治疗过程中，具有计数、显示冲击总能量功能，显示病人累计治疗总能量、冲击次数和治疗时间等； 6、使用期限 ≥5年 | 一、设备配置： 1、主机一台 2、凝胶治疗头8个 3、触摸屏1个 4、柜式一体机组成，方便移动 | / | 2 | 60 | 120 | 国产 | 质保年限≥5年，质保方式为整机质保（不含常规损耗件） | 1.合同签订支付40%；安装验收后支付至100%。 2.收到发票及相关请款资料并审核通过后10个工作日内支付 | /
3-4 | 成都市第七人民医院 | 磁振热治疗仪 | 用于肢体局部的热敷理疗 | 1、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合，由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。 2、至少六种治疗模式。 3、治疗温度可控制。 4、治疗定时时间：1min～60min可调。 5,、具有负载检测功能 | 1、主机一台 2、治疗垫一个 | / | 1 | 13 | 13 | 国产 | 5 | 合同签订生效后收到发票付40%，初步验收合格后付10%，初步验收稳定运行满12个月，最终验收合格后付50%。 | 不涉及
3-5 | 成都市第七人民医院 | 低中频治疗仪 | 用于临床诊疗 | 1.可实现中频与低频两种电刺激功能，中频与低频接口物理分离。 2.基座可脱离主机，外接适配器对低频模块充电。低频电刺激模块已配置处方可以恢复再次使用。 3.设备可实现中频与低频两种电刺激功能，可单独或同时使用。 4、设备配置处方数量可自由设置，可给单独或同时给1-12个低频无线接收器配置处方，每个无线接收器可作为1个独立低频设备使用，12个无线接收器也可同时使用. 5、设备治疗处方数≥40个，软件内置各治疗处方的电极贴片位置示意图； 6、设备具备自定义治疗方案功能，治疗师可以自定义治疗处方对患者进行治疗，自定义治疗方案功能可配置。 | 1、主机一个 2、无线接收器12个 | / | 1 | 7 | 7 | 国产 | 质保年限≥5年，质保方式为整机质保（不含常规损耗件） | 1.合同签订支付40%；安装验收后支付至100%。 2.收到发票及相关请款资料并审核通过后10个工作日内支付 | /
3-6 | 成都市第七人民医院 | 电脑中频治疗仪 | 用于临床诊疗 | 具有≥100个固定处方，根据不同的疾病供治疗师参考使用。 | 1、主机一台 2、输出线8条 3、电极片16片 | / | 12 | 1 | 12 | 国产 | 质保年限≥5年，质保方式为整机质保（不含常规损耗件） | 1.合同签订支付40%；安装验收后支付至100%。 2.收到发票及相关请款资料并审核通过后10个工作日内支付 | /
3-7 | 成都市第七人民医院 | 干扰电治疗仪 | 用于临床诊疗 | 1.双路三维干涉波或干扰电（共≥12个电极）输出，可三维、二维输出相互转换； 2.顶板自动加热功能，可加热浸湿的电极； 3.至少五种干涉模式可调节； 4、吸附电极至少有黄、绿、蓝三种颜色，以方便区分电极并减少电极线缠绕； 5.治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗； | 1、主机一台 2、输出线12根 3、吸附碗24个 | / | 2 | 18 | 36 | 国产 | 质保年限≥5年，质保方式为整机质保（不含常规损耗件） | 1.合同签订支付40%；安装验收后支付至100%。 2.收到发票及相关请款资料并审核通过后10个工作日内支付 | /
3-8 | 成都市第七人民医院 | 红光治疗仪 | 用于临床诊疗 | 1、实时监测及显示治疗面皮肤温度。 2、可自主设置报警阈值，高于阈值自动停止输出并发出提示报警声音。 | 1、主机一台 2、照射器一个 | / | 7 | 3.5 | 24.5 | 国产 | 质保年限≥5年，质保方式为整机质保（不含常规损耗件） | 1.合同签订支付40%；安装验收后支付至100%。 2.收到发票及相关请款资料并审核通过后10个工作日内支付 | /
3-9 | 成都市第七人民医院 | 空气压力波治疗仪（上下肢） | 用于临床诊疗 | 1、压强范围：0kPa～36kPa（0mmHg～270mmHg）。 2、治疗模式：至少30种治疗模式，包含10种固定治疗模式和20种自定义收藏模式。 | 1、主机一台 2、上肢护套一个 3、下肢护套两个 | / | 17 | 3.7 | 62.9 | 国产 | 质保年限≥5年，质保方式为整机质保（不含常规损耗件） | 1.合同签订支付40%；安装验收后支付至100%。 2.收到发票及相关请款资料并审核通过后10个工作日内支付 | /
3-10 | 成都市第七人民医院 | 全自动蜡疗仪 | 用于临床诊疗 | 1、蜡饼数：共计至少18层，最多可出大中小蜡饼至少26块。 2、温度设定范围：浸蜡温度1～57℃可调，熔蜡温度58～99℃可调。 3、设备自带操作平台。 4、具有切割功能，便于进行蜡饼及时包裹锁温。 | 1、主机一个 2、薄膜切割器一个 3、蜡盘18个 | / | 1 | 10 | 10 | 国产 | 质保年限≥5年，质保方式为整机质保（不含常规损耗件） | 1.合同签订支付40%；安装验收后支付至100%。 2.收到发票及相关请款资料并审核通过后10个工作日内支付 | /
3-11 | 成都市第七人民医院 | 低温冲击镇痛仪 | 用于肢体局部的热敷理疗 | 1、红外测温功能：治疗过程中实时显示当前皮肤温度，机器根据皮肤温度自动调节出风量。 | 1、主机一台 2、压缩机一个 | / | 1 | 13 | 13 | 国产 | 5 | 合同签订生效后收到发票付40%，初步验收合格后付10%，初步验收稳定运行满12个月，最终验收合格后付50%。 | 不涉及
3-12 | 成都市第七人民医院 | 深层肌肉刺激仪 | 用于临床诊疗 | 1、最高转速≥4500rpm，且连续可调。 2、配有不同种类的按摩头，按摩头的数量≥25 个； 3、至少配有两个不同重量的配重条； | 1、主机一台 2、按摩治疗头25个 | / | 2 | 4 | 8 | 国产 | 质保年限≥5年，质保方式为整机质保（不含常规损耗件） | 1.合同签订支付40%；安装验收后支付至100%。 2.收到发票及相关请款资料并审核通过后10个工作日内支付 | /
3-13 | 成都市第七人民医院 | 极超短波治疗机 | 用于临床诊疗 | 1、输出通道：双通道，配有两种不同类型的辐射器。 2、圆形辐射面积≥226cm²，长方形辐射面积≥516cm²。 3、输出功率可调。 | 1、主机一个 2、辐射器2个 | / | 2 | 10.8 | 21.6 | 国产 | 质保年限≥5年，质保方式为整机质保（不含常规损耗件） | 1.合同签订支付40%；安装验收后支付至100%。 2.收到发票及相关请款资料并审核通过后10个工作日内支付 | /
4-1 | 成都市妇女儿童中心医院 | 聚焦冲击波治疗仪 | 疼痛治疗、痉挛治疗需求 | 1.设备类型：聚焦式冲击波 2.适用范围：用于缓解网球肘、跟腱痛、肩周炎、膝关节骨性关节炎的疼痛症状。 3.冲击波频率：≥24Hz，步进值1Hz；误差±1% 4.最大能量密度：≥0.64mJ/mm²，误差20% 5.冲击波正声压峰值≥70MPa, 冲击波负声压峰值≥15MPa 6.压力脉冲宽度：≤1μs，压力脉冲上升时间：≤0.5μs 7.冲击波次数：1-9999次冲击； 8.冲击波强度调节：5%-100%；步进1% 9.聚焦体尺寸：径向-5mm和+5mm之间，长度-35mm和+35mm之间 10.内置治疗方案， 11.主机屏幕可实时显治疗所使用的能量密度，并可在治疗过程中步调节 12.主机具有冲击质量测试功能显示界面：确保设备在其强度和频率的全范围内正常工作不衰减 13.序列模式可以将每次治疗分成多个节段，每个节段可独立设置不同的参数； 14.治疗头配有显示屏，可显示当前治疗中剩余冲击波的强度、频率和数量等治疗参数； 15.治疗过程中通过治疗头可直接调节剩余冲击波的强度、频率和数量等治疗参数 16.治疗头使用寿命≥500万次 17.冲击波治疗仪具有过热保护功能； | 1、必备的配置要求：主机1台、聚焦式冲击波治疗头1个、治疗车（带橱柜功能）1台、 2、期待的配置要求（希望拥有的，但不是必须的）： 耦合垫S,M,L各1个（S号适用于儿童） |  | 1 | 90 | 90 | 国产 | 10年 | / | /
5-1 | 成都市中西医结合医院 | 聚焦式冲击波治疗仪 | 一，临床使用范围：产生精准可控的聚焦式冲击波能量，冲击波刺激受损组织可引起新血管生长因子的释放，促进新血管生成、改善血液供应、促进组织修复。 冲击波刺激受损肌腱可促进生长因子释放，引发成纤维细胞增殖，胶原合成增加，加速肌腱再生。 冲击波刺激骨折不愈合处可促进骨形成蛋白（BMP）的释放，促进间充质细胞的分化，增强成骨作用。 可广泛用于缓解网球肘、跟腱痛、肩周炎、膝关节骨性关节炎等厂家的肌肉骨骼疼痛症状。 二，应用场景：疼痛管理：聚焦式冲击波治疗仪在疼痛管理领域有着广泛的应用。它可以通过产生高能冲击波来缓解患者的疼痛感，尤其适用于治疗慢性疼痛和急性疼痛。 康复治疗：在康复治疗中，聚焦式冲击波治疗仪可以帮助患者加速恢复过程。例如，在骨科领域，它可以用于治疗骨折、软组织损伤等问题，促进骨骼愈合和肌肉恢复。 肌肉骨骼疾病治疗：聚焦式冲击波治疗仪对于肌肉骨骼疾病的治疗效果显著。它可以用于治疗跟腱病、网球肘等运动损伤，以及其他的肌肉骨骼疾病 | 1.设备类型：聚焦式冲击波 2.冲击波频率：≥24Hz，步进值1Hz； 3.最大能量密度：≥0.64mJ/mm² 4、聚焦体尺寸：径向-5mm和+5mm之间，长度-35mm和+35mm之间； 5、标准治疗手柄治疗深度：0-65mm； 6.冲击波正声压峰值≥70MPa, 冲击波负声压峰值≥15MPa 7.冲击波强度调节：5%-100%；步进：1% 8、主机屏幕可实时显示治疗所使用的能量密度并可在治疗过程中步进1%调节； 9.计数器可分别监视设备及治疗头上的总冲击波次数。 10.主机具有冲击质量测试功能显示界面：确保设备在其强度和频率的全范围内正常工作不衰减 11.设备具有序列模式可以将每次治疗分成多个阶段，每个阶段可独立设置不同的参数，每次治疗最多可设置99个阶段。 12、治疗模式≥2种（至少包括单一模式、序列模式）； 13、具备耦合剂加热功能。 14、治疗寿命≥500万次； 15、冲击波治疗仪具有过热保护功能； 16、冲击波次数：1-9999次冲击。 | 主机1台，聚焦式冲击波治疗手柄1个，手柄支架1个，耦合垫3个（S、M、L各一个）、治疗车1台（带橱柜功能） | / | 2 | 69 | 138 | 国产 | 全保≥3年 | 合同签订后并收到有效票据10个工作日内预付30%，验收合格后并收到有效票据10个工作日内付剩余70% | 含接口费
6-1 | 乐山市人民医院 | 磁振热治疗仪 |  | 磁振热治疗仪是一种结合了磁疗、振动和热疗三种功能的物理治疗设备，主要用于治疗软组织损伤、颈肩腰腿痛、关节痛、胃肠神经官能症和神经痛等疾病 | 一、单台设备组成 1.磁振热治疗仪 1台 2.4通道导线 4根 3.治疗面板 4个 |  | 1 | 3 | 3 | 国产 | ≥3年 | 合同签订后预付5%，安装验收合同后付85%，验收合格一年后付10% | /
6-2 | 乐山市人民医院 | 干扰电治疗仪 |  | 可吸附电极，改善血液循环：干扰电治疗仪可以通过产生不同频率和波形的电流，刺激血管扩张，促进血液循环。 缓解疼痛：仪器的电流可以抑制感觉神经，使皮肤痛阈明显上升，有效缓解疼痛。 改善肌肉功能：干扰电治疗仪能够刺激肌肉收缩，提高肌肉力量和耐力。 调节自主神经与内脏功能：干扰电流作用较深，在人体内部所形成的干扰电场能刺激自主神经，改善内脏血液循环，提高胃肠平滑肌张力，调节支配内脏的自主神经功能。 | 一、单台设备组成 1.干扰电治疗仪1台 2.可吸附式电极12个 |  | 8 | 6 | 48 | 国产 | ≥3年 | 合同签订后预付5%，安装验收合同后付85%，验收合格一年后付10% | /
6-3 | 乐山市人民医院 | 偏振光治疗仪 |  | 红外偏振光治疗仪通过照射疼痛部位或相关神经节、神经干等，能够有效缓解多种疼痛，如骨源性疼痛、神经源性疼痛等。 | 一、单台设备组成 1.双通道偏振光治疗仪 1台 2.治疗头 4个 |  | 1 | 8 | 8 | 国产 | ≥3年 | 合同签订后预付5%，安装验收合同后付85%，验收合格一年后付10% | /
6-4 | 乐山市人民医院 | 神经肌肉电刺激治疗仪 |  | 通过模拟自然的肌肉收缩过程，提升肌肉力量，尤其适用于术后或长期不活动者，有助于保留糖原含量、减少蛋白损耗2。促进肌肉功能恢复，缓解肌肉痉挛 | 一、单台设备组成 1.神经肌肉电刺激治疗仪 1台 2.可吸附式电极 12个 |  | 8 | 5.5 | 44 | 国产 | ≥3年 | 合同签订后预付5%，安装验收合同后付85%，验收合格一年后付10% | /
6-5 | 乐山市人民医院 | 体外冲击波治疗系统 |  | 适用于疼痛科各类疼痛疾病的辅助治疗。 | 一、单台设备组成 1.主机 1台 2.治疗探头 6个 3.台车 1辆 | 1.控制手柄带有按键 2.主机内置非油压压缩机 | 1 | 35 | 35 | 国产 | ≥3年 | 合同签订后预付5%，安装验收合同后付85%，验收合格一年后付10% | /
7-1 | 乐山市中医医院 | 压电式冲击波治疗仪 | 缓解作用部位的疼痛，适用于肩关节周围炎、肱骨外上髁炎（网球肘）、足底筋膜炎等的辅助治疗 | 1、采用压电陶瓷冲击波源，聚焦式冲击波。 2、冲击波传导介质：压电晶体共同振动，一起发出冲击波，经椭球体的收集，使全部能量聚焦于治疗部位。 3.治疗头手柄上设有触发键。 4.配备8种以上治疗头，决定不同治疗深度。 5.治疗过程中，具有计数、显示冲击总能量功能，显示病人累计治疗总能量、冲击次数和治疗时间等。 6.具有耦合剂加热功能。 7.使用年限≥5年 | 治疗手柄 1把 凝胶治疗头 8个 凝胶垫托盘 1个 | / | 1 | 60 | 60 | 国产 | 质保年限≥5年，质保方式为整机质保（不含常规损耗件） | 合同签订生效后收到发票付40%，初步验收合格后付10%，初步验收稳定运行满12个月，最终验收合格后付50%。 | 不涉及
7-2 | 乐山市中医医院 | 全自动恒温蜡疗机 | 用于肢体局部的热敷理疗 | 1.设备自带操作平台，进行蜡饼操作。 2.设备至少能制作18层蜡饼。 3.熔蜡箱 140L 以上 4.具备断电记忆功能：恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆。 5.“一键”即可自动完成制饼并保持蜡饼恒温储存。 6.蜡液过滤装置：无水化蜡，双重侧滤，过滤密度50目以上。 7.制蜡工作模式至少包含正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡。 8.具有薄膜切割功能，便于进行蜡饼及时包裹锁温。 9.制蜡工作程序包含自动、手动。 | 1.温控精度：±0.1℃ 2.每个蜡盘均有单独的出蜡系统 3.石蜡清洁：能对重复使用的石蜡进行水洗分离，自动消毒、清洗、沉淀、多级过滤，确保石蜡干净卫生能更长时间重复使用 4.批灰刀 1套 5.水平仪 1个 6.滤网 1个 | / | 1 | 13 | 13 | 国产 | 质保年限≥5年，质保方式为整机质保（不含常规损耗件） | 合同签订生效后收到发票付40%，初步验收合格后付10%，初步验收稳定运行满12个月，最终验收合格后付50%。 | 不涉及
8-1 | 富顺县人民医院 | 良性阵发性位置性眩晕诊疗系统 | 满足临床业务开展需求 | 1、该系统通过电脑软件程序控制，对就诊患者进行多维各姿态旋转。软件即有预设诊疗方案，也可对旋转的方向、角度、速度、加速度等自行设定控制。通过红外高速影像捕捉系统对患者在旋转变位试验中诱发出的眼震视频和描记图进行分析判断病因，并对引起眩晕的主要病因：BPPV(良性阵发性位置性眩晕)通过程序预设治疗方案进行旋转自动复位治疗。还可对前庭功能进行评测和康复锻炼。对晕车、晕船、晕机等晕动病进行有效的治疗。3、支持自动体位诱发试验：Dix-Hallpike试验、Roll试验、Semont试验等标准前庭诱发方案。具备手动微调、自动复位、自定义复位路径三种操作模式。整机一体化设备，集自动诊断、眼震分析、智能复位治疗于一体，非简易手动转椅、非外挂组装设备。 | 2、BPPV眩晕诊疗主机系统 1套； 医用工控工作站电脑 1台； 医用高清显示器 ≥21.5英寸 1台；双目红外视频眼罩 1套；专用诊疗座椅及安全固定装置 1套； 医用打印机 1台；一次性眼罩卫生垫、头枕耗材一批；原厂安装调试、操作培训、质保资料全套； |  | 1 | 120 | 120 | 均可 | 1 | 中小型企业：合同签订后，采购人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的40%。中标人完成所有工作内容经验收合格后，采购人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的60%。 非中小型企业：合同签订后，采购人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的10%。中标人完成所有工作内容经验收合格后，采购人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的30%。验收合格后第一季度，招标人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后 ，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的15.00% ，验收合格后第二季度，招标人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后 ，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的15.00% ，验收合格后第三季度，招标人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后 ，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的15.00% ，验收合格后第四季度，招标人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的15.13% | 若涉及接口费用，建议包含在预算总价内
8-2 | 富顺县人民医院 | 经颅磁治疗仪 | 满足临床业务开展需求 | 刺激频率：覆盖高低频刺激需求 刺激模式：包含单脉冲（stms），重复脉冲（rtms），爆发式脉冲（tbs） 冷却系统：配备高效冷却系统（首选液冷） ，支持长时间连续工作 定位：配置精准光学定位系统 电生理检测功能：具备运动诱发电位检测模块，用于阈值测定和神经通路评估 温度监控：刺激线圈温度超高时，应自动停止刺激输出 维护保养：整机及配套设备保修≥3年 支持双人同时治疗，且治疗时参数可独立调节 磁感应强度：1.5-7T（优势）；最大磁感应强度变化率范围包括：140kT/s-260kT/s（优势）；脉冲宽度类型：四种，240μs±10%，285μs±10%，310μs±10%，340μs±10%（优势）；脉冲上升时间：30～60μs（优势）；评估训练：软件包含5个维度量表评估，可用于治疗前、后的疗效评估，包含但不限于心理综合、老年测评、儿童及青少年测评、情绪、睡眠评估，评估量表数量≥100个，软件包含认知训练模块：≥7种认知训练范式，可联合经颅磁联合干预，提高治疗效果，包含记忆能力训练、高级认知能力训练；刺激线圈：配置注册刺激线圈种类14种，包含儿童“8字形”刺激线圈、儿童圆形刺激线圈、异形刺激线圈、骶神经刺激线圈、椭圆形刺激线圈（优势） | / |  | 1 | 45 | 45 | 均可 | 1 | 中小型企业：合同签订后，采购人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的40%。中标人完成所有工作内容经验收合格后，采购人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的60%。 非中小型企业：合同签订后，采购人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的10%。中标人完成所有工作内容经验收合格后，采购人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的30%。验收合格后第一季度，招标人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后 ，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的15.00% ，验收合格后第二季度，招标人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后 ，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的15.00% ，验收合格后第三季度，招标人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后 ，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的15.00% ，验收合格后第四季度，招标人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的15.20% | 若涉及接口费用，建议包含在预算总价内
8-3 | 富顺县人民医院 | 经颅磁治疗仪 | 满足临床业务开展需求 | 刺激频率：覆盖高低频刺激需求 刺激模式：包含单脉冲（stms），重复脉冲（rtms），爆发式脉冲（tbs） 冷却系统：配备高效冷却系统（首选液冷） ，支持长时间连续工作 定位：配置精准光学定位系统 电生理检测功能：具备运动诱发电位检测模块，用于阈值测定和神经通路评估 温度监控：刺激线圈温度超高时，应自动停止刺激输出 维护保养：整机及配套设备保修≥3年 支持双人同时治疗，且治疗时参数可独立调节 磁感应强度：1.5-7T（优势）；最大磁感应强度变化率范围包括：140kT/s-260kT/s（优势）；脉冲宽度类型：四种，240μs±10%，285μs±10%，310μs±10%，340μs±10%（优势）；脉冲上升时间：30～60μs（优势）；评估训练：软件包含5个维度量表评估，可用于治疗前、后的疗效评估，包含但不限于心理综合、老年测评、儿童及青少年测评、情绪、睡眠评估，评估量表数量≥100个，软件包含认知训练模块：≥7种认知训练范式，可联合经颅磁联合干预，提高治疗效果，包含记忆能力训练、高级认知能力训练；刺激线圈：配置注册刺激线圈种类14种，包含儿童“8字形”刺激线圈、儿童圆形刺激线圈、异形刺激线圈、骶神经刺激线圈、椭圆形刺激线圈（优势） | / |  | 1 | 45 | 45 | 均可 | 1 | 中小型企业：合同签订后，采购人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的40%。中标人完成所有工作内容经验收合格后，采购人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的60%。 非中小型企业：合同签订后，采购人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的10%。中标人完成所有工作内容经验收合格后，采购人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的30%。验收合格后第一季度，招标人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后 ，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的15.00% ，验收合格后第二季度，招标人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后 ，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的15.00% ，验收合格后第三季度，招标人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后 ，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的15.00% ，验收合格后第四季度，招标人在收到中标人开据的合法完整有效票据并完成院内审签后，达到付款条件起14日内，支付合同总金额的15.20% | 若涉及接口费用，建议包含在预算总价内