## Sheet1
成都市级医院采购联盟2026年医疗设备集中市场调研第五批（第五次）调研明细表（CDWYDY-2026-05-05)
序号 | 调研单位 | 设备名称 |  | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 及基本配置 | 质保年限（整机含配件） | 付款周期 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 参与调研供应商名称 （要求省级或以上总代/厂家） | 联系人 | 联系方式 | 响应质保年限 | 过保后维保比率 | 满足需求预算范围内 高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 基本功能要求 及基本配置（本表格填写“全部响应”或“**条不响应，不响应的原因”） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 备注
1 | 市级医院 | 智慧药房 （该项目只接受整体报名，单项报名视为未报名） | 自动发药机 | 3 | 400 | 1200 | 1. 智能快速发药机：接收处方指令，自动分发盒装药品，完成药品追溯码采集。 2. 电子药框：与发药系统信息同步，自动派发智能药筐。 3. 高频次用药发药机：接收处方指令，自动分发盒装药品，完成药品追溯码采集 4.药品传输系统：与发药系统连接，通过传输带将已调配药品传送至发药前台 5.智能调配机：可存储多种包装形式的药品，根据指令同步调剂 6.智能二级库：实现药品批量密集存储，自动存取，可与补药系统联动实现24小时不间断补药 7.无人发药值守机：接收处方指令，自动分发盒装药品，完成药品追溯码采集。 所有设备支持根据医院实际场地布局进行个性化调整；供应商须承诺免费提供系统对接开发服务。 配置要求： 1.智能快速发药机3套 2.电子药框2套 3.高频次用药发药机1套 4.药品传输系统4套 5.智能调配机3套 6.智能二级库1套 7.无人发药值守机2套 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
|  |  | 智能全自动包药机 | 2 | 200 | 400 | 1. 智能全自动包药机：支持住院患者单剂量药品自动分包，具备药品识别、差错核对及与医院信息系统数据交互能力。可储存药品种数≥400种；储药药盒和药盒底座≥400个，具备1/3、1/4、1/2药盒，用于非整片药品的包药。 2. 智能煎药机：常压煎药。先煎后下，武火、文火自动转换，具有自动清洗功能。玻璃缸采用优质高硼硅玻璃。采用电机反转功能，避免卡机。采用阀门式开关，减少设备配件故障率。电控箱采用防水材料构造，安全可靠。有自动上水、自动清洗功能。设备具有自检功能，故障时有数字显示与声响提示。煎药机高度<1.15m，且包装机头与厢体的高度应为15厘米。 锅体容量：≥20000ml，3个锅体，包装能力：>7袋/min，袋装容量：50-250ml。 3.小型中药浓缩机： 304不锈钢材质，尺寸：长宽高均不大于180cm，容量：大于20L，不粘锅底，浓缩时间短（30KG药液浓缩时间小于1小时），快速收膏（可达到10L/H），温度时间可设定， 方便清洗。 4.医用冰箱：需提供稳定的药品存储温区，具备连续温度监测、异常信息报警、断电保护及数据导出接口，符合药品储存管理规范。医用冰箱一：8台（容量不小于580L，温度范围：2~8℃），医用冰箱二：2台（容量不大于380L，温度范围：2~8℃）；医用低温冰箱1台（容量不大于80L，温度范围不高于-20℃） 5.配置要求： 1.智能全自动包药机2台 2.智能煎药机4台 3.小型中药浓缩机1台 4.医用冰箱一：8台 5.医用冰箱二：2台 6.医用低温冰箱一：1台 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方
|  |  | 智能药柜 | 6 | 30 | 180 | 1.智能药柜：需实现药品智能存取、库存实时管理及身份识别，安全防控、具备自动盘点与数据同步功能。支持片剂、贴剂、针剂（1ml、2ml、5ml、10ml等多规格）、异型包装等不少于25种储药方式选项。柜体具备冷藏模块，温度可调节范围2℃~20℃, 具备监控设备，视频监控可保存180天。 2.智能抢救车，需实现急救药品智能存取、基数预警与效期管理，支持与全院智能药柜及HIS系统互联互通，构建分布式药房，确保抢救用药全程可追溯。 3.配置要求：智能药柜6套（12台）；智能抢救车59台。 | 5年 | 预付款40%，验收后付剩余60% | 国产 | 需求主体指定地方